| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Sichere Verpackung von MP zur Verhinderung einer mikrobiellen Rekontamination nach deren Aufbereitung bis zur erneuten Anwendung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Listen einzeln zu verpackender Materialien (vom Anwender zu erstellen) SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_TIA_IBN_03_01_Durchfuehrung_Seal_Check SAA_KPR_TSM_VER_04_01_Kontrolle_Prozessparameter_Freigabe_Siegeln EVG_Liste Desinfektionsplan |

Beschreibung

Verpackung der aufbereiteten Medizinprodukte in einer Folienverpackung und Herstellung einer korrekten Siegelnaht

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen | - Folienverpackung gem. EVG-Liste |
| Prüfung | - Seal-Check Test | - wurde ein Seal-Check erfolgreich durchgeführt |
| Händedesinfektion | - Vor Entnahme der MP aus dem RDG bzw. jedem Packvorgang eine hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung |  |  |
| Beutel und Schläuche | - Auswahl anhand der der Größe des MP auswählen. | - Das MP darf den Beutel nur bis zu einem Maximum von 75 % ausfüllen - Das obere Ende des MP muss mindestens 3 cm Abstand zur Siegelnaht an der Peelseite aufweisen |
| Verpacken des Medizinprodukts (Abb. 1-3) | - MP in den Klarsichtfolienbeutel einbringen | - Bei Schläuchen die Öffnungsrichtung/Peelrichtung beachten. - So einbringen, dass der Anwender das Griffende fassen kann (Griff an der Peelseite) - MP so verpacken, dass es erkennbar ist |
|  | - Schutz der Folienverpackung | - Spitzen durch einen geeigneten Schutz abdecken - Schutz muss für das Verfahren (Dampfsterilisation) zugelassen sein! - Bei Schalen muss die Öffnung zur Papierseite zeigen. |
|  | - Hochstehende Ecken/ Kanten des MP | - In Richtung Folienseite gepackt |
|  | - MP mit Rasten, wie z. B. Klemmen oder Nadelhalter | - In der ersten Raste schließen |
|  | - Zweifachverpackung (Abb. 4) | - Kanten der ersten Verpackung nicht knicken - Äußere Verpackung ausreichend groß wählen - Folienseite des einfach verpackten MP muss beim Einlegen zur Folienseite zeigen |
| Siegelung | - Peelrandbreite einstellen (Abb. 5) | - Nach Lösen der Arretierung lässt sich der Peelrand durch Verschieben des Einlaufbleches stufenlos zwischen 0 mm und 35 mm einstellen (Standard 30 mm) |
|  | - Einführen der Verpackung | - Folienverpackung, immer mit der zu bedruckenden Seite nach unten, von links einführen. - Der Antrieb wird automatisch eingeschaltet. |
|  | - Entnehmen und Abkühlen | - Versiegelte Sterilisationsverpackung entnehmen und kurz abkühlen lassen |
| - Abschließend |  |  |
| Kontrolle | - Überprüfung der Siegelnaht | - Siegelnaht über die gesamte Breite und Länge intakt und vollständig versiegelt - Keine Kanäle, Knicke, Falten, Lufteinschlüsse oder Einkerbungen - Keine Verbrennungs- oder Abschmelzerscheinungen sichtbar |
| Kennzeichnung (nur bei Verwendung von STEVE) | - Ausdruck und Anbringen des Klebeetiketts | - Etikett auf der Folienseite anbringen - Etiketten nicht über die Siegelnaht kleben - MP muss deutlich erkennbar bleiben |
| Freigabe | - Freigabe des Siegelvorgangs | - SAA_KPR_TSM_VER_02 |

Bildteil

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5