| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Verpackung der aufbereiteten Medizinprodukte in einem Sterilcontainer. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion SAA_KPR_TSM_SET_01_01_Packen_Siebe_Sets_Steve Aesculap_Sterilcontainer-System_GA EVG_Liste Desinfektionsplan Instandhaltungskonzept ChirInstrEinsatz |

Beschreibung

Sichere Verpackung von MP zur Verhinderung einer mikrobiellen Rekontamination nach deren Aufbereitung bis zur erneuten Anwendung

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Desinfektion | - Desinfektion des Arbeitsplatzes | - Arbeitsfläche muss vor der Benutzung trocken sein |
| Händedesinfektion | - Hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung |  |  |
| Kontrolle | - Richtiger Container zum richtigen Set/ Inhalt |  |
|  | - Optische Kontrolle | - Deckel auf Unversehrtheit, Sauberkeit und Trockenheit, - Filtersystem auf Unversehrtheit, Sauberkeit und Trockenheit, - Wanne und Dichtung auf Unversehrtheit, Sauberkeit und Trockenheit - Verschlüsse auf Funktionsfähigkeit prüfen |
|  | - Fehlerhafte Container/ Deckel aussortieren | - Einleiten der Instandsetzung nach Vorgabe IHK ChirInstrEins - Information der abgebenden TE bzw. den Materialverantwortlichen |
| Verpacken | - Siebkorb verpacken (Abb. 1-5) | - Mit Vlies umhüllen |
|  | - Verpackten Siebkorb in Containerwanne (Abb. 6) | - Verpackten Siebkorb in Containerwanne legen - Dabei auf die richtige Größe des Containers achten! |
|  | - Filterwechsel | - Einmalfilter austauschen - Aesculap_Sterilcontainer-System_GA |
|  | - Verschluss der Containerwanne mit dem Containerdeckel (Abb. 7) | - Auf korrektes Einrasten der Deckelhalterungen und Dichtigkeit des Deckels achten! |
| Sicherung | - Sicherung des Containerdeckels mittels Kunststoffplomben (Abb. 7) | - Kunststoffplombe muss für das Verfahren der Dampfsterilisation zugelassen sein - Vollständige Instrumentensiebe Blaue Plombe (VersNr 5340-12-317-4867) - Nicht vollständige Instrumentensiebe Rote Reparaturmarke (VersNr 5340-12-381-8037) |
| - Abschließend |  |  |
| Kennzeichnung | - Kennzeichnung des Containers (Abb. 7) | - Die Kennzeichnung des Containers erfolgt mittels Barcodeetikett, das in die Halterung des Containers eingesteckt wird. |

| - Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 | Abb. 2 |
| Abb. 3 | Abb. 4 |
| Abb. 5 | Abb. 6 |
| Abb. 7 |  |