| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Sichere Verpackung von Medizinprodukten zur Verhinderung einer mikrobiellen Rekontamination nach deren Aufbereitung bis zur erneuten Anwendung |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_GRU_HYG_03_01_Hygienische_Haendedesinfektion SAA_KPR_TSM_SET_01_01_Packen_Siebe_Sets_Steve EVG_Liste Desinfektionsplan |

Beschreibung

Verpackung von MP in Vliesmaterial/ Bogenware, sofern es durchgeführt wird!

|  | Hinweis! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten! |
| --- | --- |

|  | Hinweis! Dokumentierte Requalifizierung muss vorhanden sein! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Bogenmaterial mit Klebestreifen inkl. Indikator Typ 1 |
| Desinfektion | - Arbeitstägliche Desinfektion des Arbeitsplatzes | - Arbeitsfläche muss vor der Benutzung trocken sein |
| Händedesinfektion | - Hygienische Händedesinfektion durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 |
| - Durchführung |  |  |
| Diagonalverpackung | - Durchführung der Diagonalverpackung (Abb. 1-6) | - Das Sterilisiergut wird so auf die Mitte des Bogens gestellt, dass seine Kanten einen rechten Winkel mit den Diagonalen des Bogens bilden |
|  |  | - Der Bogen wird über die Breitseite des Sterilisiergutes nach oben gezogen und parallel zur Längskante zurückgeschlagen, so dass das Sterilisiergut völlig bedeckt ist. |
|  |  | - Dabei bildet sich ein Dreieck (Zipfel), welches das Öffnen unter aseptischen Bedingungen ermöglicht |
|  | - Wiederholung des Vorgangs |  |
| - Abschließend |  |  |
| Kennzeichnung | - Kennzeichnung der Weichverpackung | - Zur Kennzeichnung gehören folgende Angaben: - Verpacker, - Inhalt, - Abteilung, - Sterilisationsdatum, - Chargennummer, - Gerätenummer - Verfalldatum - Teile dieser Kennzeichnung erfolgen erst nach der Sterilisation |

| - Bildteil |  |
| --- | --- |
| - Abb. 1 | - Abb. 2 |
| - Abb. 3 | - Abb. 4 |
| - Abb. 5 | - Abb. 6 |