| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Freigabe des Verpackungs- und Siegelprozesses |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_TIA_IBN_03_01_Durchfuehrung_Seal_Check hawo_hm_880_DC-V_BetrAnl |

Beschreibung

Freigabe des Verpackungs- und Siegelprozesses für Folienverpackungen in Dampfsterilisationsprozessen

|  | Achtung! Bei auftretenden Fehlermeldungen – Siegeltemperatur, Anpresskraft, Motorgeschwindigkeit - Verpackung nicht verwenden! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Durchführung | - Freigabe Verpackungs- und Siegelprozess |  |
| Kontrolle | - Prozessparameter | - Siegeltemperatur 180 °C - Anpresskraft - Durchlaufgeschwindigkeit/ Siegelzeit - Beurteilung der Siegelnaht auf Kanalbildung und Durchgängigkeit - Unversehrtheit der Verpackung |
| Prozessparameter nicht korrekt | - Fehlermeldung „Siegeltemperatur“ im Display | - Gerät aus und wieder einschalten (10 Sek. Warten) - Siegelprozess wiederholen |
|  | - Fehlermeldung „Anpresskraft“ im Display | - Gerät aus und wieder einschalten (10 Sek. Warten) - Siegelprozess wiederholen |
|  | - Fehlermeldung „Motorgeschwindigkeit“ im Display | - Gerät aus und wieder einschalten (10 Sek. Warten) - Siegelprozess wiederholen |
| Prozessparameter korrekt | - Freigabe der Charge |  |
| Freigabe der Charge | - Freigabedialogfenster öffnet sich standardmäßig automatisch nach jedem Programmende |  |
|  | - Benutzerfelder und Freigabefelder über die Dropdown-Listen bearbeiten, | - im Dialogfenster erscheint der Eintrag Produktfreigabe erteilt bzw. Produktfreigabe nicht erteilt |
|  | - nach vollständiger Bearbeitung des Freigabefensters erfolgt über "OK" eine Passwortabfrage für die freigebende Person. |  |
|  | - nach Passworteingabe und Klick auf "OK" | - freigegebene Aufzeichnung wird automatisch in das PDF-Format umgewandelt und als solche im PDF Archiv aufgenommen |
| Etikettendruck (nur bei Verwendung Segosoft Steve) | - automatischer Etikettendruck aktiviert | - Prozesslabel werden nach erfolgter Freigabe automatisch ausgedruckt |