| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Arbeitstägliche Inbetriebnahme der Geräte. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich Technische Dokumentation sämtlicher Geräte SAA_TIA_IBN_02_01_Pruefung_Reinigungswirkung_RDG SAA_TIA_IBN_03_01_Durchfuehrung_Seal_Check SAA_TIA_IBN_04_01_Vakuumtest_Leerfahrt_VARIOKLAV_ECO_300_HC SAA_TIA_IBN_05_01_Bowie_Dick_Helix SAA_TIA_IBN_06_01_Wechsel_der_Chemie_Steelco_DS610-2 |

Beschreibung

Diese SAA beschreibt die arbeitstägliche Inbetriebnahme der Geräte in der AEMP EL.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - Gebrauchsanweisungen/Bedienungsanleitungen der betroffenen Geräte |
| - Durchführung |  |  |
| Inbetriebnahme CSE |  |  |
| Beleuchtung | - Beleuchtung einschalten | - Deckenbeleuchtung - PuS-Bereich - RuD-Bereich^ - Personenschleuse |
|  | - Prüfung Funktion Arbeitsplatzbeleuchtung | - Arbeitsplatzleuchten - Kaltlicht-Lupenleuchten |
|  | - Prüfung Funktion Notbeleuchtung | - Funktion Leuchte Notausgang - Funktion Aufladbarer Handscheinwerfer (3x) - Funktion Notbeleuchtung Akkubetrieb (3x) |
| DDG – Ecolab DG 1 | - Prüfen Desinfektionsmittel | - Befindet sich das richtige Desinfektionsmittel im Kanister |
|  |  | - Kanister ausreichend mit Desinfektionsmittel gefüllt |
|  | - Prüfen Betriebsanzeige | - Leuchtet die LED (Abb. Pos. 4) grün (Betriebs-/ Betriebsbereitschaftsanzeige) am Bedienfeld |
|  | - Prüfen Funktion | - Starten Sie eine Entnahme mittels Betätigung der „Start“ - Taste (Abb. Pos. 3) |
| PDS - Comcotec Prüfausstattung Sterilisator | - Kontrolle Verbindung Netzwerk und Etikettendrucker | - Terminal mit dem Netzwerk verbunden |
|  |  | - Etikettendrucker mit dem PC verbunden |
|  |  | - Etikettenrolle und Farbband ausreichend vorhanden |
|  |  | - Etikettendrucker eingeschaltet und betriebsbereit |
|  |  | - Data-Matrix Scanner eingeschaltet und betriebsbereit |
|  | - Vor dem Start der Aufbereitungsgeräte | - Auswerteeinheit hochfahren |
|  | - Starten der SegoSoft® | - Geräte erscheinen im Fenster Online Check |
|  |  | - entsprechen die Einstellungen den Vorgaben der Erstinbetriebnahme? |
|  | - Status der angeschlossenen Geräte im Gerätefenster | - Parameter der Einzelgeräte werden aufgezeichnet - Grünes Icon „angeschlossen“ oder „Aufzeichnung“ - Anzeige in Spalte „Status“ |
|  | - Starten der SegoSteve® | - Derzeitiges Personal als Benutzer angelegt |
|  |  | - Verbindung zum Scanner aufgebaut |
|  |  | - Datenbankverbindung online |
|  |  | - Verbindung zur SegoSoft® hergestellt |
| WAM - Wassermanagement CSE | - Sichtkontrolle Wasserversorgung und Entsorgung AUSSEN | - Leckagen - Zulauf geknickt/beschädigt - Ablauf geknickt/beschädigt - Überlauf geknickt/beschädigt - Freier Auslauf möglich? |
|  | - Sichtkontrolle Wasserversorgung und Entsorgung INNEN | - Leckagen - Verrohrung - Versorgungssockel - Schläuche - Schottflansche |
| HP Permeattank 400 l NASK II | - Prüfen Funktion „Zirkulation“ | - An der Steuerung NASK II des Permeatschranks ausschalten - Schalterstellung „AUS“ - Zirkulation auch tagsüber auf „Intervall“ lassen, wenn nur wenig VE-Wasser verbraucht wird. |
|  | - Sichtkontrolle Permeattank | - Rost - Ablagerungen |
|  | - Prüfen Funktion UV-Tanklampe | - An den Schaugläsern im Permeattank kontrollieren, ob die UV-Tanklampe brennt. |
| HP Spültisch mit UOA MSE 400-4 | - Prüfen Betriebszustände | - Grenzwerte in der Übersicht Betriebszustände in der Systemsteuerung prüfen |
|  | - Grenzwerte | - TI 1RO7: 45 °C - PI 1RO7: 17,5 bar - QISA 1RO4: 45,0 µS/cm - LISA 1B1: 0,0 % - QIA 1C1: 5 µS/cm - TI 2C1: 45 °C |
| HP Spülschrank mit Einbau-Ultraschallgerät | Prüfen | - Ablauf geschlossen - Ultraschallbad ausgeschaltet |
| Ultraschallreinigungsgerät | - Kontroll-Lampen an ST 30 DT überprüfen | - Das Ultraschallbad ist ausgeschaltet - Bei gedrückt gehaltener „Start/Stopp“ – Taste (Pos. 3) wird das Ultraschallbad mit der „EIN/AUS“ – Taste (Pos. 1) eingeschaltet. - Alle LED´s (Pos. 4) leuchten nacheinander für 1/3 Sekunde - Danach erscheinen die zuletzt eingestellten Werte |
|  | - Schwingwanne befüllen und Flüssigkeit entgasen | - SAA_TIA_IBN_11 |
| Permeatpumpe P5.3 | - Sichtprüfung | - Während des Betriebs Permeatpumpe auf Undichtigkeiten überprüfen |
| Ionenaustauscherpatronen | - Sichtprüfung | - Während des Betriebs Permeatpumpe auf Undichtigkeiten überprüfen |
| AHA - HP Abwasserhebeanlage 160 HSK | - Sichtkontrolle | - Abwasserhebeanlage und alle damit verbundenen Schläuche auf Undichtigkeiten - befindet sich in der Bodenwanne oder auf dem Boden Wasser |
| DLA - HP Druckluftanlage CSE | - Sichtkontrolle | - Sauberkeit - Dichtigkeit der Druckleitungen |
|  | - Optische Kontrolle | - Druckanzeige |
|  | - Prüfung automatische Abschaltung | - Kompressor einschalten - Abschaltung beim Erreichen von 8 bar Kesseldruck - Läuft Kompressor nicht an, ausreichend Druck vorhanden - Automatischer Start, sobald Kesseldruck unter 6 bar abfällt |
| RDG – Steelco DS 610/2 | - Einschalten | - Die Stromzufuhr mit dem Hauptschalter einschalten |
|  | - Prüfen Verkleidung Gerät | - Sauberkeit - Beschädigungen - Dichtigkeit - Schließverhalten der Tür |
|  | - Prüfen Spülraum | - optischer Gesamteindruck - Sauberkeit - Gerüche (Dämpfe) - Siebkombination |
|  | - Prüfen Dosieranlage | - Füllstand Behälter - Dichtigkeit - Sauberkeit |
|  | - ggf. Austausch des Behälters Reinigungschemie | - SAA_TIA_IBN_09 |
|  | - Prüfen Sprüharm | - Drehbarkeit - Zustand Düsen - Verschraubungen |
|  | - Prüfen Körbe | - Sauberkeit - Beschädigungen |
|  | - Prüfen Laufrollen | - Freigängigkeit - Beschädigungen |
|  | - Prüfen Korb-/ Wagenkopplung | - Bündigkeit der Ankopplung - Höheneinstellung/ Verschraubung |
|  | - Prüfen Vollständigkeit | - Schlauchadapter - Verschlussplatten |
|  | - Prüfung der Reinigungsleistung | - SAA_TIA_IBN_02 |
| Olympus Maintenance Unit MU-1 | - Prüfen der Funktion | - Netzschalter einschalten - Netzschalterlampe leuchtet - Pumpe läuft an |
|  |  | - Luft tritt aus dem unteren Loch im Anschlussstutzen |
|  |  | - Netzschalter ausschalten |
| RDE - Belimed WD 430 | - Einschalten | - Die Stromzufuhr mit dem Hauptschalter einschalten |
|  | - Prüfen Verkleidung Gerät | - Überprüfung des RDE auf Sauberkeit |
|  |  | - Überprüfung des RDE auf Beschädigung, z.B. O-Ringe im Dichtigkeitstest |
|  | - Prüfen Dichtigkeit/Türdichtung | - Zustand der Dichtigkeit/Türdichtung, - Sauberkeit und Leckagen |
|  | - Prüfen Spülraum | - Sauberkeit und Ablagerungen (z.B. Kalk, Silikate, Rost) |
|  | - Prüfen Spülarm/-düsen | - Auf freie und gleichmäßige Drehbarkeit im RDE und an den Beladungsträgern - Düsen auf Verstopfung überprüfen - ggf. reinigen |
|  | - Prüfen Siebe im Ansaugbereich | - Reinigung aller Siebe - Überprüfung auf Unversehrtheit und Sitz |
|  | - Prüfen Flusensiebe (Siebfilter) grob/fein | - Reinigung aller Flusensiebe - Überprüfung auf Unversehrtheit und Sitz |
|  | - Prüfen Pumpensumpf | - Kontrolle und Reinigung - Entfernung von Kleinteilen unter Beachtung der Anforderungen zur Arbeitssicherheit |
|  | - Prüfen Vorrat Prozesschemie | - Überprüfung Vorrat Prozesschemie |
|  | - ggf. Austausch des Behälters Reinigungschemie | - SAA_TIA_IBN_10 |
|  | - Prüfung Beladungsträger | - Korrekte Ankopplung im RDE |
|  |  | - Adapter, Luer-Lock- und Schlauchanschlüsse, Blindstopfen und Düsen auf Funktion und Vollständigkeit prüfen |
|  |  | - Laufrollen und Gleitschienen auf Funktion und Vollständigkeit prüfen |
|  | - Programm Selbstdesinfektion durchführen | - SAA_TIA_IBN_03 |
| DSG - hawo hm 880 DC-V | - Optische Prüfung | - Sauberkeit - Beschädigungen |
|  | - Gerät vorbereiten | - Netzstecker in Netzanschluss stecken |
|  |  | - Ethernet-Kabel angeschlossen |
|  |  | - Gerät mit Netzschalter einschalten |
|  |  | - Gerät heizt auf |
|  |  | - Solltemperatur ist erreicht, Gerät ist bereit zum Siegeln |
|  | - Überprüfen der Geräteeinstellungen | - Soll-/ Ist-Temperatur - Korrektes Datum - Korrekte Uhrzeit - Korrekte Einstellung Verfalldatum - Chargennummer |
|  | - Drucker | - Probedruck auf Klarsichtfolienbeutel |
|  | - Durchführung Seal Check Test | - SAA_TIA_IBN_04 |
| ST1 - HP VARIOKLAV® 65 TC | - Optische Prüfung | - Sauberkeit - Beschädigungen - Dichtung - Schließverhalten der Tür |
|  | - Sterilisierkammer prüfen | - Sauberkeit - Trockenheit - Korrosion - Ablagerungen - Verunreinigung Kammersieb |
|  | - Betriebsmittel | - Füllstand VE-Vorratstank - Strom-Drehrichtung - Leitwert VE-Wasser (µS/cm) im VE-Vorratstank |
|  | - Registriergeräte | - Display ablesbar - Drucker - Farbband - Papier |
|  | - Sterilisator | - Aktuellen Umgebungsdruck - Öffnungsdruck |
|  | - Prüfung auf Vakuumdichtigkeit | - SAA_TIA_IBN_05 |
|  | - Prüfung auf Luftentfernung und Dampfdurchdringung | - SAA_TIA_IBN_06 |
| ULK - HP Umlaufkühler 1800/20 | - Optische Prüfung | - Sauberkeit - Beschädigungen - Undichtigkeiten |
|  | - Kühlwasserbehälter prüfen | - Sauberkeit - Ablagerungen - Füllstand |
|  | - Kühlwasser | - algenfrei |
|  | - Kühlleistung | - Gerät einschalten - Eingestellte Kühltemperatur 15°C - Kühlleistung (in ca. 20 min. von Umgebungstemperatur auf Kühltemperatur |
| BLS – Belüftungsschläuche | - Optische Prüfung | - Sauberkeit - Beschädigungen |
| Inbetriebnahme CST |  |  |
| Beleuchtung | - Beleuchtung einschalten | Deckenbeleuchtung |
| WAM - Wassermanagement CST | - Sichtkontrolle Wasserversorgung und Entsorgung AUSSEN | - Leckagen - Zulauf geknickt/beschädigt - Ablauf geknickt/beschädigt - Überlauf geknickt/beschädigt - Freier Auslauf möglich? |
|  | - Sichtkontrolle Wasserversorgung und Entsorgung INNEN | - Leckagen - Verrohrung - Schläuche |
| HP WVEA 160/33 NASK III | - Prüfen Funktion „Zirkulation“ | - An der Steuerung NASK II der WVEA ausschalten - Schalterstellung „AUS“ - Zirkulation auch tagsüber auf „Intervall“ lassen, wenn nur wenig VE-Wasser verbraucht wird. |
|  | - Sichtkontrolle Permeattank | - Rost - Ablagerungen - Leckagen |
|  | - Prüfen Funktion UV-Tanklampe | - An den Schaugläsern im Permeattank kontrollieren, ob die UV-Tanklampe brennt. |
| HP Waschtisch mit UOA 200 l/h | - Leitwert in der Anzeige der Systemsteuerung prüfen | - Q2 Permeat - Q3 VE-Wasser nach F5.1 - Q4 VE-Wasser nach F5.2 |
|  | - Grenzwerte | - Q2: 30 μS/cm - Q3: 5 μS/cm - Q4: 3 μS/cm |
| ST4 HP VARIOKLAV® ECO 300 HC | - Optische Prüfung Verkleidung | - Sauberkeit - Beschädigungen |
|  | - Gerät vorbereiten | - Mit dem Schalter „Sterilisator ein“ auf der Bedienerseite einschalten - Die Leuchte des Schalters beginnt grün zu leuchten - Auf dem Monitor wird der Startbildschirm „Programmauswahl“ angezeigt - Öffnen der Tür mit dem Button „Tür AUF“ |
|  | - Sterilisierkammer prüfen | - Sauberkeit - Trockenheit - Korrosion - Ablagerungen - Verunreinigung Kammersieb |
|  | - Tür des Sterilisators prüfen | - Verschlussdichtung auf Versprödung, Risse und Dellen - Läuft einwandfrei in ihrer Führung - Fährt ganz in die Endlage |
|  | - Prüfen Leitwert VE-Wasser sowie externe Versorgung | - Display des Prozessdokumentationssystems - Leitwert < 5 μS/cm |
|  | - Kontrolle der Betriebsbereitschaft SDV DR9/18 Mono | - Wasserstand - Kesseldruck |
|  | - Druckluftversorgung sichergestellt |  |
|  | - Temperatur des Kühlwassers für die Wasserring-Vakuumpumpe in Ordnung | - Anwählen des Programms VAKUUM+LEERFAHRT - Anzeige bei „Kühlwasser Vakuum WRP“ |
|  | - Prüfen, ob die Auswerteeinheit zum Aufzeichnen der Daten bereit ist | - Gerät angeschlossen, eingeschaltet - Software aktiv |
|  | - Funktionskontrolle Sicherheitskontaktleiste Durchführung ausschließlich in kaltem Gerätezustand! | - Öffnen der Tür mit der Taste „Tür AUF“ - Pfeil nach unten. - Schließen der Tür mit der Taste „Tür ZU“ - Pfeil nach oben wieder. - Arm mit dem ganzen Gewicht auf die Sicherheitskontaktleiste der Tür lehnen. - Die Tür hält an und öffnet sich wieder. |
|  | - Prüfung auf Vakuumdichtigkeit | - SAA_TIA_IBN_07 |
|  | - Prüfung auf Luftentfernung und Dampfdurchdringung | - SAA_TIA_IBN_08 |
| ULK - HP Umlaufkühler 2000/20 | - Optische Prüfung | - Sauberkeit - Beschädigungen - Undichtigkeiten |
|  | - Kühlwasserbehälter prüfen | - Sauberkeit - Ablagerungen - Füllstand |
|  | - Kühlwasser | - algenfrei |
|  | - Kühlleistung | - Gerät einschalten - Eingestellte Kühltemperatur 15°C - Kühlleistung (in ca. 20 min. von Umgebungstemperatur auf Kühltemperatur |
| DLA - HP Druckluftanlage CST | - Sichtkontrolle | - Sauberkeit - Dichtigkeit der Druckleitungen |
|  | - Optische Kontrolle | - Druckanzeige |
|  | - Prüfung automatische Abschaltung | - Kompressoren einschalten - Abschaltung beim Erreichen von 8 bar Kesseldruck - Läuft Kompressor nicht an, ausreichend Druck vorhanden - Automatischer Start, sobald Kesseldruck unter 6 bar abfällt |
| Dantherm Raumklimagerät AC-M5 MKII | - Sichtkontrolle | - Filter frei/verschmutzt - Dichtigkeit der Schläuche - Funktion |
| Inbetriebnahme CLS |  |  |
| Beleuchtung | - Beleuchtung einschalten | - Deckenbeleuchtung - PuS-Bereich - Technikraum |
|  | - Prüfung Funktion Notbeleuchtung | - Leuchte Notausgang - Aufladbarer Handscheinwerfer - Notbeleuchtung Akkubetrieb |
| TLE Cantel endoSTORE™ one-click | - Sichtprüfung | - Sauberkeit - Druckluftversorgung auf Leckagen |
|  | - Prüfung | - Überschreitung der Lagerungsdauer eingelegter Endoskope - Max.: 72 h |
| DLA - HP Druckluftanlage CLS | - Aggregatzustand prüfen | - die Aggregate sollten normal, ohne übermäßige Schwingung oder Geräuschentwicklung laufen |
|  | - Sichtprüfung | - die Lüfter müssen anlaufen, wenn ein Aggregat in Betrieb ist. |
|  |  | - Netzkabel und die Druckluftschläuche auf Beschädigung |
|  | - Überprüfen der Umgebungstemperatur | - die Umgebungstemperatur muss unter der Temperaturgrenze (40 °C) liegen. - wenn die Temperatur zu hoch ist, den Bereich kühlen |
|  | - Kondensatflasche entleeren | - Stopfen am Kondensat-Sammelbehälter öffnen, um das Kondensat abzulassen. |
|  | - Bei hoher Luftfeuchtigkeit Kondensatablass | - Kompressor vom Stromnetz trennen |
|  |  | - Den Luftdruck im Druckbehälter auf max. 1 bar senken |
|  |  | - Den Behälter unter das Auslassventil stellen |
|  |  | - Durch Öffnen des Ausschlämmventils das Kondensat in den Behälter ablassen. |
| Inbetriebnahme Peripherie |  |  |
| Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilter | - Kontrolle | - Die Ausgangstemperatur an der Temperaturanzeige auf der Rückseite des Geräts - Maximalwert 35° C |
| Weiss Zeltklimagerät ZKB 15-A10 | - Sichtprüfung | - Funktion - Filter frei/ verschmutzt - Schläuche |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Inbetriebnahme dokumentieren | - F_TIA_IBN_01 |
| Freigabe | - Freigabe dokumentieren | - Freigabe der Einzelgeräte für den Betrieb im Prozessdokumentationssystem erteilen |