| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Prüfung der Reinigungsleistung RDG |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich Simicon_RI_Produktinformation Simicon_RI_Bewertungstabelle |

Beschreibung

Prüfung der Reinigungsleistung eines RDG mittels Simicon Prüfkörpern und Reinigungsindikatoren.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - 4 Prüfkörper Reinigungsleistung Simicon RI für Standard-Instrumente - 1 Prüfkörper Reinigungsleistung Simicon RI für MIC-Instrumente |
| - Durchführung |  |  |
| Prüfung | - Prüfung der Reinigungswirkung durchführen | - Reinigungsindikator aus der Verpackung entnehmen |
|  |  | - Reinigungsindikator in die Edelstahlspirale einklemmen - Indikator darf nicht von der Spirale abgedeckt werden |
|  |  | - Prüfkörper an repräsentativen Stellen in DIN-Siebschalen ohne MP-Beladung platzieren |
|  |  | - Beladungswagen in das RDG beschicken und eingestelltes Programm starten |
|  |  | - Nach Beendigung des Programms den Prüfkörper entnehmen - Gebrauchte Reinigungsindikatoren im Hausmüll entsorgen |
|  |  | - Auswertung der Reinigungsindikatoren |
| Fehlerhafte Reinigung | - Beladung, Temperatur, Dosierung und Zeit prüfen | - Charge nicht freigeben! - Test wiederholen! |
|  | - Bei wiederholt sichtbarer Prüfanschmutzung | - Instandsetzung einleiten |
| Reinigung erfolgreich | - Charge freigeben | - Keine Maßnahmen erforderlich |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Prüfungsergebnis dokumentieren | - F_TIA_RDG_01 - Prozessdokumentationssystem |