| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Arbeitstägliche Selbstdesinfektion des RDE Belimed WD 430 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Belimed_WD_430_Bedienungsanleitung |

Beschreibung

Diese SAA beschreibt die arbeitstägliche Selbstdesinfektion des RDE Belimed WD 430.

| Arbeitsschritt | Beschreibung |  | Anweisung |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Endowagen |  | - Selbstdesinfektionsblech (siehe Abb. 1 Pos.3) in den Endowagen einsetzen - Schläuche am Drahtbügel (Pos.4) festklemmen. |
|  |  | - WARNUNG Der Spiralschlauch für die Druckprüfung muss vor der Selbstdesinfektion mit einem Druckprüfadapter (siehe Abb. 1 Pos.6+7) verschlossen sein. |  |
| - Durchführung |  |  |  |
|  |  | GEFAHR Endoskope nicht mit dem Selbstdesinfektionsprogramm reinigen! Endoskope sind thermolabil! |  |
| Selbstdesinfektion | - Beladung |  | - Waschkammertür mit der Taste entriegeln |
|  |  |  | - Den 1-etagigen Endowagen mit eingesetztem Selbstdesinfektionsblech bis zum Anschlag in die Waschkammer hineinschieben |
|  |  |  | - Waschkammertür schließen |
|  | - Programmstart |  | - Benutzeridentifizierung durchführen |
|  |  |  | - Gerät ist startbereit Displayanzeige: |
|  |  |  | - Beliebige Programmtaste bis drücken Displayanzeige |
|  | - Programmende |  | - Programmende wird angezeigt - Zusätzlich ertönt ein akustisches Signal Displayanzeige |
|  |  | VORSICHT Wagen und Waschkammer sind heiß! - Beim Entladen zwingend Schutzbrille und Handschuhe tragen. |  |
| - Abschließend |  |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Inbetriebnahme dokumentieren - Freigabe dokumentieren |  | - F_TIA_IBN_01 - Freigabe der Einzelgeräte für den Betrieb im Prozessdokumentationssystem erteilen |

Bildteil

Abb. 1