| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung des Seal Check Tests |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich hawo_hm_850_DC-V_BetrAnl hawo_Seal_Check_Information |

Beschreibung

Durchführung des Seal Check Tests im Rahmen der täglichen Inbetriebnahme des Durchlaufsiegelgerätes hawo hm 850 DC-V.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - F_TIA_IBN_01 - Klarsichtfolienschlauch Breite 20 cm, Länge 20 cm - Seal Check Testbogen |
|  | - Vorbereiten des Seal Check Testbogens | - Eintragen der Angaben auf dem Bogen |
| - Durchführung |  |  |
| Seal Check Test | - Seal Check Test durchführen | - Einbringen des Seal Check Testbogens in das bereit gelegte Stück der Klarsichtfolie |
|  |  | - Siegeln der Folie mit dem eingelegten Seal Check Testbogen - Betriebsanleitung |
|  | - Testergebnis prüfen | - Durchgehende Siegelnaht erstreckt sich über die gesamte Breite |
|  |  | - Die Naht weist keine durchlöcherten oder eingerissenen Stellen auf |
|  |  | - Das Siegelnahtmaterial ist nicht abgelöst oder aufgetrennt |
|  |  | - Es sind keine Nahthohlräume oder offenen Siegelnähte verzeichnet |
|  | - Kontrolle der Messwerte | - Im Prozessdokumentationssystem Siegeltemperatur > 180°C (+/- 5 C Toleranz) |
|  | - Siegelung fehlerhaft | - Bei Auftreten von Fehlern Wiederholung des Tests |
|  | - Weiterhin Siegelung fehlerhaft | - Einleiten der Instandsetzung - Keine Freigabe für den täglichen Betrieb |
| - Abschließend |  |  |
| Prüfung | - Aufzeichnung im Prozessdokumentationssystem | - Aufzeichnung identisch mit dem Aufdruck |
| Dokumentation | - Testergebnis dokumentieren | - F_TIA_BSG_01 |
|  | - Abheften des Seal Checks im Ordner | - bis zur nächsten Wartung |