| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung des Vakuumtests in einem Sterilisator VARIOKLAV® 65 TC |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich Thermo_VARIOKLAV_65_TC_GA |

Beschreibung

Durchführung von Vakuumtest und Leercharge in einem Sterilisator VARIOKLAV® 65 TC.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - F_TIA_IBN_01 |
| - Kontrolle | - Sterilisiergerät kalt - Sterilisierkammer leer und trocken | - Thermo_VARIOKLAV_65_TC_GA |
| - Durchführung |  |  |
| - Programm VAKUUM + LEER | - Programm auswählen | - Drücken Sie die Programmtaste P3 am Bedienfeld - Drücken Sie die ▲-Taste bzw. ▼-Taste am Bedienfeld bis in der Zyklusanzeige das Programm VAKUUM & LEER erscheint. |
|  | - „VAKUUM + LEER“ starten | - Lehnen Sie die Tür bis zum Anschlag an die Sterilisierkammer an. - Drücken Sie die START/STOP-Taste - Die Tür wird automatisch verriegelt |
|  | - Programmende | - Ist das Ende des Programms VAKUUM & LEER erreicht, blinkt die Lampe in der grünen START/STOP-Taste |
|  |  | - Drücken Sie die START/STOP-Taste - Das Programm wird beendet |
|  | - Öffnen der Tür | - Die Tür entriegelt sich automatisch und die Anzeige Tür schaltet wieder auf grün |
| - Vorgehen bei nicht bestandenem Test | - Fehlermeldung | - auf dem Display des Sterilisationsgeräts - auf dem Chargenprotokoll |
|  | - mögliche Ursachen abstellen | - Evtl. Feuchtigkeit in der Kammer. - Kammer innen trocknen. - Test wiederholen. |
| - Bei erneutem nicht bestandenem Vakuumtest | - Instandsetzung einleiten | - Sterilisator darf nicht für den Betrieb freigegeben werden |
| - Abschließend |  |  |
| - Dokumentation | - Ergebnis Vakuumtest dokumentieren | - F_TIA_IBN_01 - Prozessdokumentationssystem |