| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung von Bowie-Dick-Test und Helix-Test in einem Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich Thermo_VARIOKLAV_65_TC_GA gke_Helix-Test_Farbumschlagstafel gke_Indikatorstreifen_GA VP-Stericlin_BuD-Test_Farbgrenzmuster VP-Stericlin_BuD-Testbogen_GA |

Beschreibung

Durchführung von Bowie-Dick-Test und Helix-Test in einem Sterilisator VARIOKLAV® 65 TC.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - F_TIA_IBN_01 - Bowie-Dick-Testpaket mit Testbogen - Helix-Prüfkörper mit Chemoindikator - Hitzeschutzhandschuhe |
| Kontrolle | - Sterilisierkammer aufgeheizt (Leercharge) |  |
| - Durchführung |  |  |
| Programm „BOWIE-DICK-TEST“ | - Bowie-Dick Simulationstestpaket | - liegend in der Mitte auf dem Beladewagen platzieren |
|  | - Prüfkörper mit Indikatorsystem (Helix-Test) | - davor legen |
|  | - Programm auswählen | - Drücken Sie die Programmtaste P3 am Bedienfeld |
|  | - Schließen der Tür | - Lehnen Sie die Tür bis zum Anschlag an die Sterilisierkammer an. |
|  | - „BOWIE-DICK-TEST“ starten | - Drücken Sie die START/STOP-Taste - Die Tür wird automatisch verriegelt |
|  | - Programmende | - Drücken Sie die START/STOP-Taste - Das Programm wird beendet |
| Nach Programmende | - Öffnen der Tür | - Die Tür entriegelt sich automatisch und die Anzeige Tür schaltet wieder auf grün |
|  | - Bowie-Dick Simulationstestpaket aus der Sterilisierkammer entnehmen | - Hitzeschutzhandschuhe anlegen |
|  |  | - Prüfkörper mit Indikatorsystem entnehmen |
| Auswertung Bowie-Dick-Test | - BOWIE-DICK Simulationstestpaket öffnen und den Indikatorbogen entnehmen | - Bowie-Dick Simulationstestpaket vorher abkühlen lassen |
|  |  | - Indikatorbogen auswerten |
| Auswertung Hohlkörpertest | - Indikatorkammer öffnen und Indikatorstreifen entnehmen | - Lassen Sie den Prüfkörper mit Indikatorsystem abkühlen. |
|  |  | - Indikatorstreifen auswerten |
| Vorgehen bei nicht bestandenem Test | - Fehlererkennung nach visueller Prüfung des Chemoindikatoren | - Keine Freigabe der Chargen–Dokumentation |
|  | - Ursachenfindung/ Maßnahmen | - siehe Fehlertabelle in der technischen Dokumentation |
|  | - Bowie-Dick-Test wiederholen |  |
| Bei erneutem nicht bestandenem Bowie-Dick-Test | - Instandsetzung einleiten | - Sterilisator darf nicht für den Betrieb freigegeben werden |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Ergebnis Bowie-Dick-Test dokumentieren - Ergebnis Helix-Test dokumentieren | - F_TIA_IBN_01 - Prozessdokumentationssystem |