| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung des Vakuumtests in einem Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich Da1334_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Reg03_606322_Gebrauchsanweisung |

Beschreibung

Durchführung des Vakuumtests in einem Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - F_TIA_IBN_01 |
| Kontrolle | - Sterilisiergerät kalt - Sterilisierkammer leer und trocken - Leerer Transportwagen in der Kammer | - Da1334_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Reg03_606322_Gebrauchs-anweisung |
| - Durchführung |  |  |
| - Programm VAKUUM + LEERFAHRT | - Schließen der Tür | - Drücken der Taste „Tür ZU“ auf dem Touchscreen |
|  | - Programm auswählen | - Programm“ VAKUUM + LEERFAHRT“ auf dem Touchscreen anwählen - Es öffnet sich das Programmfenster “VAKUUM + LEERFAHRT“ |
|  | - „VAKUUM + LEERFAHRT“ starten | - Button “Start“ auf dem Touchscreen anwählen. |
|  | - Programm „VAKUUM + LEERFAHRT“ beendet und Vakuumtest bestanden | - Es erscheint in der gelb hinterlegten Statusanzeige der Eintrag „Vakuumtest bestanden“ |
|  |  | - Der Button „Tür AUF“ auf dem Bildschirm ist wieder aktiv |
|  | - Öffnen der Tür | - Button „Tür AUF“ anwählen |
| Vorgehen bei nicht bestandenem Test | - Meldung in der Statusanzeige |  |
|  | - Bei Fehlermeldung: Fehler 55 Vakuumtest nicht bestanden | - Evtl. Feuchtigkeit in der Kammer. - Kammer innen trocknen. - Test wiederholen. |
| Bei erneutem nicht bestandenem Vakuumtest | - Instandsetzung einleiten | - Sterilisator darf nicht für den Betrieb freigegeben werden |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Ergebnis Vakuumtest dokumentieren | - F_TIA_IBN_01 - Prozessdokumentationssystem |