| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wechsel der Chemie RDGs Miele G 7826 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich Miele_G7826_GA Dr_Weigert_neodisher_FA_SDB Dr_Weigert_neodisher_FA_BA Dr_Weigert_neodisher_FA_PDB Dr_Weigert_neodisher_MediClean_SDB Dr_Weigert_neodisher_MediClean_BA Dr_Weigert_neodisher_MediClean_PDB Dr_Weigert_neodisher_Z_SDB Dr_Weigert_neodisher_Z_BA Dr_Weigert_neodisher_Z_PDB SAA_GRU_HYG_06_01_Umgang_mit_Abfall |

Beschreibung

Wechsel der Chemie RDGs Miele G 7826

|  | - Gefahr! - Vorsicht beim Umgang mit Prozesschemikalien! - Es handelt sich dabei zum Teil um ätzende und reizende Stoffe! - Die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten! - Schutzbrille und Handschuhe benutzen! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  | - Schutzkleidung (PSA) anlegen |
|  | - Bereitlegen | - zu wechselnde Chemie - Stapelbehälter |
| - Durchführung |  |  |
| Wechsel der Chemie | - Leeren Behälter gegen vollen tauschen | - RDG mit dem Hauptschalter ausschalten |
|  |  | - Serviceklappe öffnen und nach links schwenken |
|  |  | - Leeren sowie vollen Kanister in den Stapelbehälter stellen |
|  |  | - Sauglanze aus dem leeren Kanister nehmen, in den vollen Kanister stecken und festschrauben |
|  |  | - Evtl. Sauglanzen entlüften |
|  |  | - Behälter in das RDG stellen |
|  |  | - Serviceklappe schließen - Sind die Behälter gefüllt, erlischt die entsprechende Meldung |
|  | - Leeren Behälter entsorgen | - SAA_GRU_HYG_06 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wechsel der Chemie dokumentieren | - F_TIA_IBN_02 |