| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wechsel der Chemie RDG-E Belimed WD 430 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich Belimed_WD_430_Bedienungsanleitung Belimed_WD_430_Technisches_Handbuch Schülke_thermosept_EndoCleaner_BetrAnw Schülke_thermosept_EndoCleaner_ProdDaBl Schülke_thermosept_EndoCleaner_SiDaBl Schülke_thermosept_PAA_base_BetrAnw Schülke_thermosept_PAA_base_ProdDaBl Schülke_thermosept_PAA_base_SiDaBl Schülke_thermosept_PAA_additive_BetrAnw Schülke_thermosept_PAA_additive_ProdDaBl Schülke_thermosept_PAA_additive_SiDaBl SAA_GRU_HYG_06_01_Umgang_mit_Abfall |

Beschreibung

Wechsel der Chemie RDG-E Belimed WD 430

|  | - Gefahr! - Vorsicht beim Umgang mit Prozesschemikalien! - Es handelt sich dabei zum Teil um ätzende und reizende Stoffe! - Die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten! - Schutzbrille und Handschuhe benutzen! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  | - Schutzkleidung (PSA) anlegen |
|  | - Bereitlegen | - zu wechselnde Chemie - Stapelbehälter |
| - Durchführung |  |  |
| Wechsel der Chemie | - Leeren Behälter gegen vollen tauschen | - RDG-E mit dem Hauptschalter ausschalten |
|  |  | - Auszug für Dosiermittel herausziehen |
|  |  | - Lanze der Leerstandsanzeige aus leerem Behälter ziehen - Lanze in den neuen Behälter korrekt einsetzen. |
|  |  | - Behälter in Auszug für Dosiermittel stellen |
|  |  | - Waschprogramm mit der Taste aktivieren |
|  |  | - Auszug für Dosiermittel schließen |
|  |  | - Sind die Behälter gefüllt, erlischt die entsprechende Meldung |
|  | - Leeren Behälter entsorgen | - SAA_GRU_HYG_06 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wechsel der Chemie dokumentieren | - F_TIA_IBN_03 |