| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Befüllung der Schwingwanne TE 1058 im Spülschrank mit Einbau-Ultraschallgerät und Entgasen der Reinigungsflüssigkeit |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_Taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Desinfektionsplan Bandelin_Sonorex_Einbau_URG_GA Dr_Stamm_Stammopur_DR8_SDB |

Beschreibung

Befüllung der Schwingwanne TE 1058 im Spülschrank mit Einbau-Ultraschallgerät und Entgasen der Reinigungsflüssigkeit.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | - Gefahr! - Vorsicht beim Umgang mit Prozesschemikalien! - Es handelt sich dabei zum Teil um ätzende und reizende Stoffe! - Die geltenden Sicherheitsvorschriften beachten! - Schutzbrille und Handschuhe benutzen! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Stammopur DR8 |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Schwingwanne befüllen | - Schwingwanne zu 1/3 mit Wasser befüllen |
|  |  | - 640 ml Stammopur DR8 in die Schwingwanne geben |
|  |  | - Vorsichtig auffüllen bis zur Markierung, dabei möglichst Schaumbildung vermeiden |
| Schritt II | - Entgasen der Reinigungslösung | - Korb und anderes Zubehör aus der Schwingwanne nehmen. |
|  |  | - Deckel auflegen |
|  |  | - Zeitvorwahl (Abb. Pos. 2) auf 30 min einstellen. |
|  |  | - Start/Stopp-Taste (Abb. Pos. 3) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten (DEGAS-Fkt.) |
|  |  | - Während des Entgasens blinkt zum Zeitablauf zusätzlich die oberste grüne LED (Abb. Pos. 4) |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wechsel der Chemie dokumentieren | - F_TIA_IBN_03 |