| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorgehen bei Ausfall von Geräten zur Aufbereitung von Medizinprodukten. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | VA_UPR_AFK_01_01_Ausfallkonzept_Aufbereitung_von_MP Comcotec_SegoSoft_Benutzerhandbuch Comcotec_SegoSoft_SteVe_Benutzerhandbuch Hawo_hm_850_DC-V_BA HP_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Gebrauchsanweisung HP_Abwasserhebeanlage_160_HSK_Bedienungsanleitung HP_Permeattank_400l_Bedienungsanleitung HP_Spültisch_UOA_MSE_400-4-h_Bedienungsanleitung HP_ULK_2000-20_Bedienungsanleitung HP_Waschtisch_UOA_Bedienungsanleitung HP_WVEA_Außerbetriebnahme HP_DLA_CSE_Betriebsanleitung HP_DLA_CST_Bedienungsanleitung HP_WAM_CSE_Ausfallkonzept HP_WAM_CST_Ausfallkonzept HP_WAM_CSE_Hygiene_Desinfektion HP_WAM_CST_Hygiene_Desinfektion Miele_G7826_GA Belimed_WD_430_GA Thermo_VARIOKLAV_65_TC_GA Cantel_ Endodry_Benutzerhandbuch |

Beschreibung

Vorgehen bei Ausfall von Geräten zur Aufbereitung von Medizinprodukten.

Ausfall Prozessdokumentationssystem

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Ausfall Datenübertragung | Allgemein |  |
| Überprüfen | - Auswerteeinheit |  |
|  | - Netzwerk |  |
|  | - Fehler nicht gefunden | - Manuelle Chargendokumentation - RDG mit F_UPR_AFK_01 - RDG-E mit F_UPR_AFK_02 - DSG mit F_UPR_AFK_03 - ST1 mit F_UPR_AFK_04 - ST4 mit F_UPR_AFK_05 |
|  | - Einleitung der Instandsetzung |  |
| - Ausfall Datenübertragung | Einzelgeräte |  |
| Prüfen | - Datenübertragung RDG Miele G7826 | - erscheinen Geräte im Fenster Online Check - werden Parameter der Einzelgeräte aufgezeichnet - erscheint grünes Icon „angeschlossen“ oder „Aufzeichnung“ - erfolgt Anzeige in Spalte „Status“ |
|  | - Fehler nicht gefunden | - Aktivierung Chargendrucker durch autorisierten Servicetechniker |
|  | - Tägliche Freigabe manuell | - F_TIA_IBN_01 |
|  | - Manuelle Chargendokumentation | - F_UPR_AFK_01 |
| Prüfen | - Datenübertragung RDE Belimed WD 430 | - erscheint Gerät im Fenster Online Check - werden Parameter aufgezeichnet - erscheint grünes Icon „angeschlossen“ oder „Aufzeichnung“ - erfolgt Anzeige in Spalte „Status“ |
|  | - Fehler nicht gefunden | - Aktivierung Chargendrucker durch Anwender |
|  | - Tägliche Freigabe manuell | - F_TIA_IBN_01 |
|  | - Manuelle Chargendokumentation | - F_UPR_AFK_02 |
| Prüfen | - Datenübertragung DSG hawo hm 850 DC-V | - erscheint Gerät im Fenster Online Check - werden Parameter aufgezeichnet - erscheint grünes Icon „angeschlossen“ oder „Aufzeichnung“ - erfolgt Anzeige in Spalte „Status“ |
|  | - Fehler nicht gefunden | - Manuelle Erfassung der Prozessdaten - Chargenkennzeichnung, - Sterilisierdatum und Sterilisationsart, - Personalcode und Kundennummer - Verfalldatum bzw. Sterilgut-Lagerfrist, - Bezeichnung des Medizinproduktes |
|  | - Tägliche Freigabe manuell | - F_TIA_IBN_01 |
|  | - Manuelle Chargendokumentation | - F_UPR_AFK_03 |
| Prüfen | - Datenübertragung ST1 VARIOKLAV® 65 TC | - erscheinen Geräte im Fenster Online Check - werden Parameter der Einzelgeräte aufgezeichnet - erscheint grünes Icon „angeschlossen“ oder „Aufzeichnung“ - erfolgt Anzeige in Spalte „Status“ |
|  | - Fehler nicht gefunden |  |
|  | - Tägliche Freigabe manuell | - F_TIA_IBN_01 |
|  | - Manuelle Chargendokumentation | - F_UPR_AFK_04 |
| Prüfen | - Datenübertragung ST4 VARIOKLAV® ECO 300 HC | - erscheinen Geräte im Fenster Online Check - werden Parameter der Einzelgeräte aufgezeichnet - erscheint grünes Icon „angeschlossen“ oder „Aufzeichnung“ - erfolgt Anzeige in Spalte „Status“ |
|  | - Fehler nicht gefunden |  |
|  | - Tägliche Freigabe manuell | - F_TIA_IBN_01 |
|  | - Manuelle Chargendokumentation | - F_UPR_AFK_05 |
| Prüfen | - Datenübertragung Spültisch mit UOA MSE 400-4 | - erscheint Gerät im Fenster Online Check - werden Parameter aufgezeichnet - erscheint grünes Icon „angeschlossen“ oder „Aufzeichnung“ - erfolgt Anzeige in Spalte „Status“ |
|  | - Fehler nicht gefunden |  |
|  | - Tägliche Freigabe manuell | - F_TIA_IBN_01 |
|  | - Prüfung der Wasserqualität | - SAA_UPR_RKO_01 |

Ausfall von Geräten

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Ausfall aller RDG |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Entscheidung, ob und in welchem Umfang eine manuelle RuD durchgeführt wird | - F_KPR_RED_01 - SAA_UPR_AFK_02 - SAA_UPR_AFK_03 - SAA_UPR_AFK_04 - SAA_UPR_AFK_05 |
| - Ausfall URG |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Vorreinigung ist mit erhöhtem manuellen Aufwand möglich | - F_KPR_RED_01 - SAA_UPR_AFK_03 - SAA_UPR_AFK_04 |
| - Ausfall DSG |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Einzelinstrumente können nicht mehr in Klarsichtfolie verpackt werden. | - SAA_UPR_AFK_04 |
| Alternativ | - Verpackung in Bogenware | - Sicherstellen der Transport- und Lagerfähigkeit von MP |
| - Ausfall aller ST1 |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Sterilisation mit VARIOKLAV® 65 TC ist nicht mehr möglich. | - Sterilisation mit VARIOKLAV® ECO 300 HC durchführen |
| - Ausfall eines ULK 1800/20 |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Der Umlaufkühler stellt kein Kühlwasser für den Sterilisator (Vakuumpumpe) bereit. | - Ein weiterer Betrieb des Sterilisators kann nur dann sichergestellt werden, wenn Wasser in ausreichender Menge und in entsprechender Qualität zur Verfügung steht |
| - Ausfall beider ST4 |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Sterilisation mit VARIOKLAV® ECO 300 HC ist nicht mehr möglich. | - Sterilisation mit VARIOKLAV® 65 TC durchführen |
| - Ausfall eines ULK 2000/20 |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Der Umlaufkühler stellt kein Kühlwasser für den Sterilisator (Vakuumpumpe) bereit. | - Ein weiterer Betrieb des Sterilisators kann nur dann sichergestellt werden, wenn Wasser in ausreichender Menge und in entsprechender Qualität zur Verfügung steht |
| - Ausfall TLE |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Maschinelle Trocknung und Lagerung nicht mehr möglich. | - SAA_UPR_AFK_07 - SAA_UPR_AFK_08 - SAA_UPR_AFK_09 - SAA_UPR_AFK_10 - Sofortiger Transport zum Nutzer |

Ausfall Wassermanagement CSE

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Ausfall Rohwasser |  |  |
| Fehler nicht behebbar | - Beenden der laufenden Chargen | - Zuständigen für die Wasserversorgung sofort benachrichtigen - Vorrat im Permeattank aufbrauchen |
| - Ausfall UOA |  |  |
| Fehler nicht behebbar | - Umschalten auf Direktbetrieb mit Ionenaustauschern - Cave! Die Kapazität der Ionenaustauscher verringert sich erheblich | - Handschalter „Notumgehung“ betätigen - Füllstandmenge im Permeat-tank permanent überwachen - Wasserqualität an der Schlauchbrause permanent überwachen |
| - Netzspannung liegt am Display UOA nicht an |  |  |
| Fehler nicht behebbar | - Versorgen der Verbraucher mit Hilfe der Permeatpumpe P5.1 | - Legen Sie den „Gewebeschlauch transp., 4,00 m“ (Art.-Nr. 603733) bereit. |
|  |  | - Nehmen Sie den Deckel des Permeattanks ab, um den Permeattank mit dem Gewebeschlauch zu befüllen |
|  |  | - Schließen Sie den Gewebeschlauch transp. am Ventil V1.3 der Umkehrosmoseanlage an und befüllen Sie den Permeattank. |
|  |  | - Überwachen Sie den Füllstand |
|  |  | - Schließen Sie das Ventil V1.3, wenn der Permeattank bis ca. 1 cm vor dem Überlauf aufgefüllt ist. |
|  |  | - Stecken Sie die Permeatpumpe P5.1 direkt an der Stromversorgung an, um die Verbraucher mit VE-Wasser zu versorgen. |
|  |  | - Stecken Sie die Permeatpumpe P5.3 direkt an der Stromversorgung an, um die RDGs mit Leitungswasser zu versorgen. |

Ausfall Wassermanagement CST

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Ausfall Rohwasser |  |  |
| Fehler nicht behebbar | - Beenden der laufenden Chargen | - Zuständigen für die Wasserversorgung sofort benachrichtigen - Vorrat im Permeattank aufbrauchen |
| - Ausfall UOA |  |  |
| Fehler nicht behebbar | - Umschalten auf Direktbetrieb mit Ionenaustauschern - Cave! Die Kapazität der Ionenaustauscher verringert sich erheblich | - Handschalter „Notumgehung“ betätigen - Füllstandmenge im Permeat-tank permanent überwachen - Wasserqualität an der Schlauchbrause permanent überwachen |
| - Netzspannung liegt am Display UOA nicht an |  |  |
| Fehler nicht behebbar | - Versorgen der Verbraucher mit Hilfe der Permeatpumpe P5.1 | - Legen Sie den „Gewebeschlauch transp., 4,00 m“ (Art.-Nr. 603733) bereit. |
|  |  | - Nehmen Sie den Deckel des Permeattanks ab, um den Permeattank mit dem Gewebeschlauch zu befüllen |
|  |  | - Schließen Sie den Gewebeschlauch transp. am Ventil V1.3 der Umkehrosmoseanlage an und befüllen Sie den Permeattank. |
|  |  | - Überwachen Sie den Füllstand |
|  |  | - Schließen Sie das Ventil V1.3, wenn der Permeattank bis ca. 1 cm vor dem Überlauf aufgefüllt ist. |
|  |  | - Stecken Sie die Permeatpumpe P5.1 direkt an der Stromversorgung an, um die Verbraucher mit VE-Wasser zu versorgen. |

Ausfall der Druckluftanlage CSE

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Pflege- und Servicezone TSM |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Nachtrocknen von Lumina | - Das Nachtrocknen von Lumina nach der maschinellen/manuellen Aufbereitung kann nicht mehr durchgeführt werden |
|  |  | - Entscheidung, ob darauf verzichtet werden kann/muss |
| - Pflege- und Servicezone TLM |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Trocknungsprüfung flexible Endoskope | - Die Trocknungsprüfung an flexiblen Endoskopen nach der maschinellen/manuellen Aufbereitung kann nicht mehr durchgeführt werden. |
|  |  | - Entscheidung, ob darauf verzichtet werden kann/muss |

Ausfall der Druckluftanlage CST

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - ST4 |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - Kammerdichtung kann nicht angedrückt werden | - Der Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC kann nicht mehr betrieben werden - Druckluft muss mit einem Überdruck von ≥ 6.5 bar zur Verfügung stehen |

Ausfall der Druckluftanlage CSL

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - TLE |  |  |
| Fehler nicht gefunden | - System wird nicht mit Luft durchströmt | - Eine ordnungsgemäße Trocknung und Lagerung ist nicht mehr möglich |
|  |  | - Entscheidung, ob darauf verzichtet werden kann/muss |

Kurzzeitiger Ausfall Stromversorgung CRM

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - ST1 |  |  |
| Kurzzeitig während Prozessablauf | - Stromausfall < 30 s außerhalb der Sterilisierphase | - der Stromausfall wird auf dem Chargenausdruck vermerkt - die Sterilisation kann jedoch fortgesetzt werden |
| Länger als 30 Sekunden | - Stromausfall während der Sterilisierphase oder Stromausfall > 30 s | - das Sterilisierprogramm automatisch abgebrochen und muss neu gestartet werden. |
| - RDG |  |  |
| Während des Prozessablaufes | - Parameter „SCHLEUSE“ auf „NEIN“ eingestellt | - Nach Ablauf eines Programms ohne Desinfektionsblock lässt sich nur die Tür der unreinen Seite öffnen |

Kurzzeitiger Ausfall Stromversorgung CST

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - ST4 |  |  |
| Kurzzeitig während Prozessablauf | - Der ST4 VARIOKLAV® ECO 300 HC verfügt über eine geringe unterbrechungsfreie Stromversorgung | - Das laufende Programm wird ca. 15 Sekunden weitergeführt |
| Länger als 15 Sekunden | - Ablauf Abbruchroutine ST4 VARIOKLAV® ECO 300 HC | - Der Sterilisator geht automatisch in ein Havarieprogramm - Die Sterilisationstemperatur sinkt unter dem vorgegebenen Sollwert - Der Programmlauf wird für ungültig erklärt. - Erneute Aufbereitung der MP, wenn Strom verfügbar |

sofern diese kürzer als das Verfallsdatum ist

sofern dies nicht unmittelbar ersichtlich ist