| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Desinfektion |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_AFK_06_01_Dokumentation_manuelle_RuD SAA_KPR_TSM_RED_01_01_Vorreinigung_URG VA_KPR_RED_01_01_Manuelle_RuD Leitline_Validierung_Manuelle_RuD Aesculap_Eloxalreiniger_SDB Aesculap_Primelinecontainer_GA Aesculap_Sterilcontainer-System_GA Desinfektionsplan EVG_Liste Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_PDB Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_BA Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_SDB |

Beschreibung

Manuelle Reinigung und Desinfektion von Sterilcontainern als Maßnahmen bei Ausfall des RDG´s.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Eloxal-Reiniger, VersNr 6850-12-327-7827 - Desifor Quick Plus wipes - F_UPR_AFK_06 |
| Vorreinigung | - Entfernung thermisch-fixierter Koagulationsreste, Knochenreste im Ultraschallbad | - SAA_KPR_TSM_RED_01 |
| - Durchführung |  |  |
| Phase I | - Reinigung | - Reinigung grober Verschmutzungen durch Wischen entfernen. |
|  |  | - Eloxal-Reiniger vor Gebrauch kräftig schütteln |
|  |  | - Eloxal-Reiniger mit trockenem flusenfreiem Tuch auftragen |
|  |  | - Kurz einwirken lassen |
| Phase II | - Zwischenspülung | - Spülung mit VE-Wasser zum Entfernen von Reinigungschemie und gegebenenfalls anhaftenden Schmutzresten |
|  |  | - alle äußeren und inneren Flächen spülen |
|  |  | - Bewegliche Teile während der Spülung bewegen. |
| Phase III | - Abtropfen | - das Wasser muss von allen äußeren und inneren Flächen des MP ablaufen / abtropfen bevor es in die Desinfektionsmittellösung eingelegt wird. |
|  |  | - die Verdünnung der Desinfektionslösung wird minimiert |
| Phase IV | - Prüfung auf Sauberkeit | - Sichtkontrolle des MP |
| Phase V | - Wischdesinfektion | - Flächen mit DESIFOR-QUICK PLUS WIPES sorgfältig abreiben - Einwirkzeiten beachten |
| Phase VI | - Schlussspülung | - Spülung mit VE-Wasser zum Entfernen von Reinigungschemie und gegebenenfalls anhaftenden Schmutzresten |
|  |  | - alle äußeren und inneren Flächen spülen |
|  |  | - Bewegliche Teile während der Spülung bewegen. |
| Phase VII | - Trocknung | - das Wasser muss von allen äußeren und inneren Flächen des MP ablaufen / abtropfen bevor es in die Desinfektionsmittellösung eingelegt wird. |
|  |  | - Anschließend Trocknung der inneren und äußeren Flächen mittels Druckluft |
|  |  | - trocknen mit einem flusenfreiem Tuch |
| - Abschließend |  |  |
| Restverschmutzung | - Sichtkontrolle durchführen | - Entfernen durch erneutes Durchlaufen der Phasen |
| Dokumentation | - manuelle Vorreinigung dokumentieren | - F_UPR_AFK_06 |