| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Desinfektion |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_AFK_06_01_Dokumentation_manuelle_RuD VA_KPR_TSM_RED_01_01_Manuelle_RuD Leitline_Validierung_Manuelle_RuD Desinfektionsplan Aesculap_Eloxalreiniger_SDB Aesculap_Acculan_Akku_616_626_646_GA Aesculap_Acculan_Bohrmaschine_620D_GA Aesculap_Acculan_Dermatom_643_GA Aesculap_Acculan_Mini_647_GA Aesculap_Acculan_Reamer_613_GA Aesculap_Acculan_Sagittalsaege_633_GA Aesculap_Eccos_Lagersystem_GA Aesculap_Hautnetz-Dermatom_BA720R_GA EVG_Liste Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_SDB Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_PDB Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_BA |

Beschreibung

Manuelle Reinigung und Desinfektion von Acculan Motorensystemen als Maßnahmen bei Ausfall des RDG´s.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | Achtung! Die ACCULAN-Geräte dürfen nie in Flüssigkeit eingelegt oder ausgekocht werden. Durch das Einlegen in Flüssigkeit beschädigen Sie die Maschine. Eventuell doch eingedrungene Flüssigkeit müssen Sie sofort auslaufen lassen. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Sekusept Plus - F_UPR_AFK_06 |
|  |  | - Zerlegen falls erforderlich - Akku entnehmen, falls noch nicht geschehen |
| - Durchführung |  |  |
| Phase I | - Vorreinigung allgemein | - Vor der Reinigung grobe Verschmutzungen durch Wischen entfernen |
|  | - Vorreinigung der Motorensysteme | - Oberflächen und Lumen unter fließendem Wasser ab-/bzw. durchbürsten - Restwasser abtropfen lassen |
| Phase II | - Reinigung/Desinfektion allgemein | - Oberflächen und Lumen in der Reinigungs- / Desinfektions-Lösung reinigen ggf. mit einer weichen Bürste abbürsten Cave! - Motorenteile nicht in die Lösung einlegen - Einwirkzeiten beachten |
| Phase III | - Schlussspülung | - Motorenteile mit VE-Wasser gründlich abspülen |
| Phase IV | - Trocknung | - Oberflächen mit sauberem, fusselfreiem Tuch abwischen |
| - Abschließend |  |  |
| Restverschmutzung | - Sichtkontrolle durchführen | - Restverschmutzung entfernen durch erneutes Durchlaufen der Phasen |
| Dokumentation | - Manuelle Vorreinigung dokumentieren | - F_UPR_AFK_06 |