| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Reinigung und Desinfektion von chirurgischem Instrumentarium |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_AFK_06_01_Dokumentation_manuelle_RuD SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich SAA_KPR_TSM_RED_01_01_Vorreinigung_URG SAA_UPR_AFK_02_01_Manuelle_RuD_Ansetzen_Desinfektionsmittelloesung VA_KPR_TSM_RED_01_01_Manuelle_RuD Leitline_Validierung_Manuelle_RuD Desinfektionsplan EVG_Liste Dr_Schnell_Desifor_Quick_Plus_wipes_PDB Dr_Stamm_Stammopur_DR8_SDB Dr_Stamm_Stammopur_DR8_PDB Ecolab_Sekusept_Plus_BA Ecolab_Sekusept_Plus_SDB Ecolab_Sekusept_Plus_PDB |

Beschreibung

Manuelle Reinigung und Desinfektion von chirurgischem Instrumentarium als Maßnahmen bei Ausfall des RDG´s.

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Geeignete Reinigungsbürste - Einmalspritze 20 ml - Flusen freies Trockentuch - Medizinische Druckluft - Desifor Quick Plus wipes - F_UPR_AFK_06 |
|  | - Herstellen einer Desinfektionslösung | - SAA_UPR_AFK_02 |
|  | - Einlegen der MP in eine Siebschale | - In Hohlräumen dürfen keine Luftblasen sein. - Instrumente mit Innenlumen schräg eintauchen, um Luftblasen zu vermeiden - in Hohlräumen Lufteinschlüsse vermeiden, ggf. mittels Einmalspritze durchspülen |
|  |  | - Gelenkinstrumente öffnen, - Zerlegbare MP zerlegen, - Vorhandene Hähne öffnen |
|  |  | - Kleinteile gesondert in einem Kleinteilentsorgungssieb unterbringen |
|  |  | - Verschmutzte Stellen an den MP im Bereich der Schwingköpfe des Ultraschallbeckens positionieren |
|  |  | - Das Becken mit dem Deckel verschließen |
| - Durchführung |  |  |
| Phase I | - (Ultraschall-) Reinigung | - mindestens 15 min - Frequenz 35 kHz - alle zugänglichen Oberflächen müssen benetzt sein - Schallschatten vermeiden |
|  | - Reinigung nicht einsehbarer Oberflächen | - Rückstandsfreie Reinigung in der Lösung mit einer Bürste |
|  |  | - Mit einer geeigneten Reinigungsbürste durchbürsten. - mindestens 1 min |
|  |  | - Nicht starre Komponenten, wie Stellschrauben, Gelenke etc., bei der Reinigung bewegen. |
|  |  | - Anschließend diese Stellen mit der Lösung und einer geeigneten Einmalspritze gründlich durchspülen - mindestens 5-mal. |
| Phase II | - Zwischenspülung | - Produkt vollständig unter fließendem Wasser ab-/ durchspülen. |
|  |  | - Nicht starre Komponenten, wie z. B. Stellschrauben, Gelenke etc., bei der Spülung bewegen |
| - Phase III | - Abtropfen | - Sämtliche äußeren und inneren Flächen des MP ablaufen/abtropfen lassen |
| Phase IV | - Desinfektion | - Produkt vollständig in die Desinfektionslösung eintauchen. |
|  |  | - Nicht starre Komponenten, wie z. B. Stellschrauben, Gelenke etc., bei der Desinfektion bewegen. |
|  |  | - Lumen zu Beginn der Einwirkzeit mit einer geeigneten Einmalspritze spülen - mindestens 5-mal - alle zugänglichen Oberflächen müssen benetzt sein |
| Phase V | - Schlussspülung | - Produkt vollständig unter fließendem Wasser ab-/ durchspülen mind. 10 Sek. |
|  |  | - Nicht starre Komponenten, wie z. B. Stellschrauben, Gelenke etc., bei der Schlussspülung bewegen. |
|  |  | - Lumen mit einer geeigneten Einmalspritze spülen - mindestens 5-mal |
|  |  | - Restwasser ausreichend abtropfen lassen. |
| Phase VI | - Trocknung | - Produkt vollständig trocknen - Flusenfreie Tücher, - medizinische Druckluft |
| - Abschließend |  |  |
| Sichtkontrolle | - Sichtkontrolle auf Restverschmutzung durchführen | - Entfernen von Restverschmutzung durch erneutes Einlegen |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen durchführen | - SAA_GRU_HYG_04 - Desifor Quick Plus wipes PDB |
| Dokumentation | - Manuelle Vorreinigung dokumentieren | - F_UPR_AFK_06 |