| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Desinfektion und Spülung und Trocknung Karl Storz Fiberskope - Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ... |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_AFK_06_01_Dokumentation_manuelle_RuD SAA_UPR_AFK_02_01_Manuelle_RuD_Ansetzen_Desinfektionsmittelloesung SAA_KPR_TLM_MRS_07_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_STORZ SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Desinfektionsplan Storz_Fiberscope_Serien_11xxx_GA |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Desinfektion, Spülung und Trocknung der Karl Storz Fiberskope - Serien 110xx ..., 111xx ..., 112xx ..., 113xx ... als Ausfallkonzept für die maschinelle Reinigung und Desinfektion

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | Gefahr! Luftblasen aus allen Kanälen entfernen! In den Kanälen verbliebene Luftblasen verhindern eine sachgemäße Desinfektion |
| --- | --- |

|  | Achtung! Die Druckluftpistole muss mit einem Druckminderer betrieben werden. Der Druck darf maximal 50 kpa (0,5 bar/7,25 psi) betragen. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen allgemein | - PSA - Desifor Quick Plus wipes |
|  | - Bereitstellen manuelle Desinfektion | - Sauberes, fusselfreies Tuch - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen |
|  | - Bereitstellen Spülung | - Steriles Wasser (zum Spülen) - Sterile, fusselfreie Tücher |
|  | - Bereitstellen Trocknung | - frische Einmalhandschuhe - Farbiges Krepppapier bereitlegen - Pistole für sterile Druckluft prüfen |
|  | - Herstellen einer Desinfektionslösung | - SAA_UPR_AFK_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Desinfektion | - Spülen aller Kanäle mit Desinfektionslösung | - Instrumentenkanal mit einer Spritze, gefüllt mit Desinfektionslösung, durchspülen. - Dabei die Konzentration und Einwirkzeit nach Herstellerangaben beachten. |
|  |  | - Alle Teile des Instrumentes mindestens dreimal mit der angesetzten Lösung gründlich durchspülen. |
|  |  | - Die Spüldauer sollte jeweils mindestens eine Minute betragen. |
|  |  | - Das benutzte Spülwasser ist zu entsorgen, da es mit Reinigungslösung verschmutzt ist. |
| Spülung | - Spülung mit sterilem Wasser | - Instrumentenkanal mit einer Spritze, gefüllt mit mikrobiologisch einwandfreiem/ sterilem Wasser, durchspülen. |
|  |  | - Alle Teile des Instrumentes mindestens dreimal gründlich durchspülen. |
|  |  | - Die Spüldauer sollte jeweils mindestens eine Minute betragen. |
|  |  | - Das benutzte Spülwasser ist zu entsorgen, da es mit Desinfektionslösung verschmutzt ist. |
| Trocknung | - Trocknung der Arbeitskanäle mit steriler Druckluft | - Das getrocknete Endoskop wird auf eine ebene Fläche auf farbiges Krepppapier gelegt. - Eventuell verbleibende Feuchtigkeit wird auf dem Krepppapier sichtbar. |
|  |  | - Die Instrumente außen mit einem flusenfreien, sterilen Tuch und/oder mit medizinisch reiner Druckluft trocknen. |
|  |  | - Wasserrückstände mit medizinisch reiner Druckluft aus dem Instrumenten- und Absaugkanal entfernen. |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 - Oberflächen |
|  | - Verpacken des Instrumentensiebs | - SAA_KPR_VER_02 |
| Dokumentation | - Manuelle Aufbereitung dokumentieren | - F_UPR_AFK_06 |