| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Desinfektion und Spülung und Trocknung RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_AFK_06_01_Dokumentation_manuelle_RuD SAA_UPR_AFK_02_01_Manuelle_RuD_Ansetzen_Desinfektionsmittelloesung SAA_KPR_TLM_MRS_05_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_01AA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Desinfektionsplan Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7264_GA Wolf_Flexibles_Bronchoskop_7265_GA |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Desinfektion, Spülung und Trocknung der RICHARD WOLF Flexible Nasopharyngo-Laryngoskope und Flexible Bronchoskope als Ausfallkonzept für die maschinelle Reinigung und Desinfektion

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | Gefahr! Luftblasen aus allen Kanälen entfernen! In den Kanälen verbliebene Luftblasen verhindern eine sachgemäße Desinfektion |
| --- | --- |

|  | Achtung! Die Druckluftpistole muss mit einem Druckminderer betrieben werden. Der Druck darf maximal 50 kpa (0,5 bar/7,25 psi) betragen. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen allgemein | - PSA - Desifor Quick Plus wipes |
|  | - Bereitstellen manuelle Desinfektion | - Sauberes, fusselfreies Tuch - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen |
|  | - Bereitstellen Spülung | - Steriles Wasser (zum Spülen) - Sterile, fusselfreie Tücher |
|  | - Bereitstellen Trocknung | - frische Einmalhandschuhe - Farbiges Krepppapier bereitlegen - Pistole für sterile Druckluft prüfen |
|  | - Herstellen einer Desinfektionslösung | - SAA_UPR_AFK_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Desinfektion | - Spülen aller Kanäle mit Desinfektionslösung | - Flexibles Endoskop in eine Desinfektionsmittellösung einlegen. - Die Angaben des Desinfektionsmittelherstellers beachten |
|  |  | - flexibles Endoskop und das Zubehör getrennt voneinander in die Desinfektionsmittellösung einlegen. |
|  |  | - Zu- Ablauf- und Einführungshahn öffnen. |
|  |  | - Alle Kanäle mit einer mit Desinfektionsmittellösung gefüllten Spritze befüllen. |
| Spülung | - Spülung mit sterilem Wasser | - Alle Kanäle, das Biopsieventil und das Saugventil mittels einer Einmalspritze durchspülen, bis klare Flüssigkeit austritt |
|  |  | - Für einen besseren Trocknungseffekt kann der Arbeitskanal und der Saugkanal vor dem Trocknen mit sterilem 70% Alkohol (Ethanol, Isopropanol) durchspült werden. |
| Trocknung | - Trocknung der Arbeitskanäle mit steriler Druckluft | - Das getrocknete Endoskop wird auf eine ebene Fläche auf farbiges Krepppapier gelegt. - Eventuell verbleibende Feuchtigkeit wird auf dem Krepppapier sichtbar. |
|  |  | - Durch die Arbeitskanäle wird trockene sterile Luft auf einen Spiegel geblasen, um Restfeuchte zu entfernen. |
|  |  | - Evtl. elektrische Kontakte mit steriler Druckluft nachtrocknen |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 - Oberflächen |
|  | - Verpacken des Instrumentensiebs | - SAA_KPR_VER_02 |
| Dokumentation | - Manuelle Aufbereitung dokumentieren | - F_UPR_AFK_06 |