| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Desinfektion und Spülung und Trocknung Bronchoskope Olympus EVIS EXERA BF-Serie |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_AFK_06_01_Dokumentation_manuelle_RuD SAA_UPR_AFK_02_01_Manuelle_RuD_Ansetzen_Desinfektionsmittelloesung SAA_KPR_TLM_MRS_05_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_01 SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Desinfektionsplan Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_GA Olympus_EVIS_EXERA_II_BF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch |

Beschreibung

Text

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | Gefahr! Luftblasen aus allen Kanälen entfernen! In den Kanälen verbliebene Luftblasen verhindern eine sachgemäße Desinfektion |
| --- | --- |

|  | Achtung! Die Druckluftpistole muss mit einem Druckminderer betrieben werden. Der Druck darf maximal 50 kpa (0,5 bar/7,25 psi) betragen. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen allgemein | - PSA - Desifor Quick Plus wipes |
|  | - Bereitstellen manuelle Desinfektion | - Sauberes, fusselfreies Tuch - Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen |
|  | - Bereitstellen Spülung | - Steriles Wasser (zum Spülen) - Sterile, fusselfreie Tücher - Spülanschluss für den Absaugkanal (MAJ-222) - Absaugpumpe mit sterilem Absaugschlauch |
|  | - Wenn kein steriles Wasser zur Spülung zur Verfügung steht | - Sauberes Wasser zum Spülen mit nicht sterilem Wasser - 70 %iger Ethyl- oder Isopropylalkohol - Sterile Wattetupfer |
|  | - Bereitstellen Trocknung | - frische Einmalhandschuhe - Farbiges Krepppapier bereitlegen - Pistole für sterile Druckluft prüfen |
|  | - Herstellen einer Desinfektionslösung | - SAA_UPR_AFK_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Desinfektion Schritt I | - Spülen aller Kanäle mit Desinfektionslösung | - Tauchen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal vollständig in die Desinfektionslösung ein. |
|  |  | - Bringen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal am Endoskop an. |
|  |  | - Schließen Sie die Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen an den Spülanschluss für den Absaugkanal an. |
|  |  | - Ziehen Sie den Spritzenkolben hoch, um den Instrumentierkanal, den Absaugkanal und den Spülanschluss für den Absaugkanal mit Desinfektionslösung zu füllen. |
| Schritt II | - Einweichen von Endoskop und Reinigungsgeräten in Desinfektionslösung | - Wenn das Endoskop und der Spülanschluss für den Absaugkanal vollständig in die Desinfektionslösung eingetaucht sind, trennen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal vom Endoskop ab. |
|  |  | - Falls Luftblasen an der Oberfläche des Endoskops und/oder am Spülanschluss des Absaugkanals haften, wischen Sie diese mit einem fusselfreien Tuch vollständig ab. |
|  |  | - Verschließen Sie das Becken mit einem dicht schließenden Deckel, um das Risiko des Austretens von Desinfektionslösungsdämpfen zu minimieren. |
|  |  | - Weichen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal in der Desinfektionslösung ein, und beachten Sie dabei die Angaben des Desinfektionsmittelherstellers zu Einwirkdauer, Temperatur und Konzentration. |
| Schritt III | - Entnahme von Endoskop und Geräten aus der Desinfektionslösung | - Schließen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal an das Endoskop an, bevor Sie das Endoskop aus der Desinfektionslösung nehmen. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal aus der Desinfektionslösung heraus. |
|  |  | - Verwenden Sie die Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen, um 90 ml Luft in den Spülanschluss für den Absaugkanal und in die Kanäle zu injizieren. |
|  |  | - Nehmen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal vom Endoskop ab. |
| Spülung Methode I | - Spülung mit sterilem Wasser | - Füllen Sie ein Becken mit sterilem Wasser. - Das Endoskop muss vollständig eingetaucht werden können |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal in das sterile Wasser ein. - Spülen Sie alle Außenflächen gründlich ab - Verwenden Sie ein steriles, fusselfreies Tuch, um sie anschließend abzuwischen. |
|  |  | - Schließen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal und die Absaugpumpe an das Endoskop an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. - Saugen Sie 30 Sekunden lang steriles Wasser an. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop aus dem sterilen Wasser, und saugen Sie 60 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS. |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal in das große Becken mit sterilem Wasser ein. |
|  |  | - Halten Sie das Kontrollteil so, dass die Instrumentierkanalöffnung nach unten zeigt - Trennen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal vom Endoskop ab |
|  |  | - Wischen und trocknen Sie alle Außenflächen des Endoskops und des Spülanschlusses für den Absaugkanal mit einem sterilen, fusselfreien Tuch gründlich ab. |
| Spülung Methode II | - Spülung mit nicht sterilem Wasser und Alkohol | - Füllen Sie ein Becken mit sauberem Wasser. - Das Endoskop vollständig eingetaucht werden können |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal in das saubere Wasser ein. - Spülen Sie alle Außenflächen gründlich ab, - Wischen Sie sie anschließend mit einem sterilen fusselfreien Tuch ab. |
|  |  | - Schließen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal und die Absaugpumpe an das Endoskop an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. - Saugen Sie 30 Sekunden lang steriles Wasser an. |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop aus dem sterilen Wasser, und saugen Sie 60 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS. |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal in das große Becken mit sterilem Wasser ein. |
|  |  | - Halten Sie das Kontrollteil so, dass die Instrumentierkanalöffnung nach unten zeigt - Trennen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal vom Endoskop ab |
|  |  | - Wischen und trocknen Sie alle Außenflächen des Endoskops und des Spülanschlusses für den Absaugkanal mit einem sterilen, fusselfreien Tuch gründlich ab. |
|  |  | - Füllen Sie ein kleines Becken mit 70 %igem Ethyl- oder Isopropylalkohol. |
|  |  | - Schließen Sie den Spülanschluss für den Absaugpumpe an das Endoskop an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN. |
|  |  | - Tauchen Sie das Distalende des Endoskop in 70 %igen Ethyl- oder Isopropylalkohol. - Saugen Sie 5 Sekunden lang Alkohol an. |
|  |  | - Nehmen Sie das Distalende des Endoskops aus dem Alkohol, - Saugen Sie 20 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS. - Halten Sie das Kontrollteil so, dass die Instrumentierkanalöffnung nach unten zeigt, und trennen Sie den Spülanschluss für den Absaugkanal vom Endoskop ab |
| Trocknung | - Trocknung der Arbeitskanäle mit steriler Druckluft | - Das getrocknete Endoskop wird auf eine ebene Fläche auf farbiges Krepppapier gelegt. - Eventuell verbleibende Feuchtigkeit wird auf dem Krepppapier sichtbar. |
|  |  | - Durch die Arbeitskanäle wird trockene sterile Luft auf einen Spiegel geblasen, um Restfeuchte zu entfernen. |
|  |  | - Evtl. elektrische Kontakte mit steriler Druckluft nachtrocknen |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 - Oberflächen |
|  | - Verpacken des Instrumentensiebs | - SAA_KPR_VER_02 |
| Dokumentation | - Manuelle Aufbereitung dokumentieren | - F_UPR_AFK_06 |