| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Manuelle Desinfektion, Spülung und Trocknung Gastroskope Olympus EVIS EXERA GIF-Serie und Koloskope Olympus EVIS EXERA CF-Serie |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_UPR_AFK_06_01_Dokumentation_manuelle_RuD SAA_UPR_AFK_02_01_Manuelle_RuD_Ansetzen_Desinfektionsmittelloesung SAA_KPR_TLM_MRS_06_01_Manuelle_Reinigung_EndoZub_OLYMPUS_02 SAA_GRU_HYG_04_01_Flaechendesinfektion_reinigung Desinfektionsplan Olympus_EVIS_EXERA_II_GIF_CF_Serie_GA Olympus_EVIS_EXERA_II_GIF_CF_Serie_Wiederaufbereitung_Handbuch |

Beschreibung

Durchführung der manuellen Desinfektion, Spülung und Trocknung Gastroskope Olympus EVIS EXERA GIF-Serie und Koloskope Olympus EVIS EXERA CF-Serie als Ausfallkonzept für die maschinelle Reinigung und Desinfektion

|  | Personalschutz! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

|  | Gefahr! Luftblasen aus allen Kanälen entfernen! In den Kanälen verbliebene Luftblasen verhindern eine sachgemäße Desinfektion |
| --- | --- |

|  | Gefahr! Sämtliche Desinfektionsschritte dürfen nur durchgeführt werden, wenn das Endoskop und alle Geräte vollständig eingetaucht sind. |
| --- | --- |

|  | Achtung! Die Druckluftpistole muss mit einem Druckminderer betrieben werden. Der Druck darf maximal 50 kpa (0,5 bar/7,25 psi) betragen. |
| --- | --- |

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen allgemein | - PSA - Desifor Quick Plus wipes |
|  | - Bereitstellen manuelle Desinfektion | - Kanalstopfen (MH-944) - Spülschlauch (MH-946) - Sauberes, fusselfreies Tuch - Spritze mit 30 ml Fassungsvermögen - Hilfsspülschlauch (MAJ-855, nur für Endoskope mit Hilfsspülung) |
|  | - Bereitstellen Spülung | - Steriles Wasser (zum Spülen) - Sterile, fusselfreie Tücher - Kanalstopfen (MH-944) - Spülschlauch (MH-946) - Spritze mit 30 cm3 (30 ml) Fassungsvermögen - Absaugpumpe mit sterilem Absaugschlauch - Hilfsspülschlauch (MAJ-855, nur für Endoskope mit Hilfsspülung) |
|  | - Wenn kein steriles Wasser zur Spülung zur Verfügung steht | - Sauberes Wasser zum Spülen mit nicht sterilem Wasser - 70 %iger Ethyl- oder Isopropylalkohol - Sterile Wattetupfer |
|  | - Bereitstellen Trocknung | - frische Einmalhandschuhe - Farbiges Krepppapier bereitlegen - Pistole für sterile Druckluft prüfen |
|  | - Herstellen einer Desinfektionslösung | - SAA_UPR_AFK_02 |
| - Durchführung |  |  |
| Manuelle Desinfektion Schritt I | - Spülen aller Kanäle mit Desinfektionslösung | - Tauchen Sie das Endoskop und alle Geräte in die Desinfektionslösung ein. |
|  |  | - Vergewissern Sie sich, dass sich die Absaugöffnung des Spülschlauchs in der Desinfektionslösung befindet. |
|  |  | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml - Injizieren Sie jeweils mindestens 90 ml Desinfektionslösung über den Spülschlauch in den Luft-/Wasserkanal und in den Absaugkanal. - Vergewissern Sie sich, dass am Distalende des Endoskops keine Luftblasen austreten |
|  | - Nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml - Injizieren Sie mindestens 90 ml Desinfektionslösung über den Hilfsspülschlauch in den Hilfsspülkanal. - Vergewissern Sie sich, dass am Distalende des Endoskops keine Luftblasen austreten |
| Schritt II | - Einweichen von Endoskop und Reinigungsgeräten in Desinfektionslösung | - Wenn das Endoskop inkl. Aufbereitungszubehör vollständig in die Desinfektionslösung eingetaucht sind, trennen Sie das Aufbereitungszubehör vom Endoskop. - Lassen Sie das Endoskop inkl. Aufbereitungszubehör in der Desinfektionslösung. |
|  |  | - Falls Luftblasen an der Oberfläche des Endoskops und/oder Aufbereitungszubehör haften, entfernen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch. |
|  |  | - Verschließen Sie das Becken mit einem dicht schließenden Deckel, um die Diffusion von Desinfektionslösungsdämpfen zu minimieren. |
|  |  | - Weichen Sie das Endoskop und Aufbereitungszubehör in der Desinfektionslösung ein, und beachten Sie dabei die Angaben des Desinfektionsmittelherstellers zu Einwirkdauer, Temperatur und Konzentration. |
| Schritt III | - Entnahme von Endoskop und Geräten aus der Desinfektionslösung | - Bringen Sie den Kanalstopfen und den Spülschlauch am Endoskop an, bevor Sie das Endoskop aus der Desinfektionslösung nehmen. - Bringen Sie die Biopsieventilkappe des Kanalstopfens auf der Instrumentierkanalöffnung an. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Bringen Sie den Hilfsspülschlauch am Endoskop an, bevor Sie es aus der Desinfektionslösung nehmen |
|  |  | - Nehmen Sie die Absaugöffnung des Spülschlauchs aus der Desinfektionslösung. |
|  |  | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml - Injizieren Sie jeweils 90 ml Luft über den Spülschlauch in den Luft-/Wasserkanal und in den Absaugkanal. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml, um den Hilfsspülkanal über den Hilfsspülschlauch mit 90 ml Luft zu spülen |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop und das Aufbereitungszubehörs aus der Desinfektionslösung. |
| Spülung Methode I | - Spülung mit sterilem Wasser | - Füllen Sie ein Becken mit sterilem Wasser. - Das Endoskop muss vollständig eingetaucht werden können |
|  |  | - Tauchen Sie Endoskop, Kanalstopfen und Spülschlauch in das sterile Wasser ein. - Spülen Sie alle Außenflächen gründlich ab - Verwenden Sie ein steriles, fusselfreies Tuch, um sie anschließend abzuwischen. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Tauchen Sie den Hilfsspülschlauch in das sterile Wasser - Spülen Sie alle Außenflächen gründlich ab - Verwenden Sie ein steriles, fusselfreies Tuch, um die Außenflächen abzuwischen |
|  |  | - Bringen Sie den Kanalstopfen und den Spülschlauch am Endoskop an. - Legen Sie die Absaugöffnung in das sterile Wasser. - Bringen Sie die Biopsieventilkappe des Kanalstopfens auf der Instrumentierkanalöffnung an. |
|  |  | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml, und injizieren Sie jeweils 90 ml steriles Wasser über den Spülschlauch in den Luft-/Wasserkanal und in den Absaugkanal. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Bringen Sie den Hilfsspülschlauch am Hilfsspülanschluss an |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml, um den Hilfsspülkanal über den Hilfsspülschlauch mit 90 ml sterilem Wasser zu spülen |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop zusammen mit allen dem anderen Aufbereitungszubehörs aus dem sterilen Wasser - Legen Sie sie in das große sterile Becken. |
|  |  | - Bedecken Sie das Distalende und den Kontrollteil des Endoskops mit einem sterilen, fusselfreien Tuch. |
|  |  | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml - Injizieren Sie jeweils 90 ml Luft über den Spülschlauch in den Luft-/Wasserkanal und in den Absaugkanal. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml, um den Hilfsspülkanal über den Hilfsspülschlauch mit 90 ml Luft zu spülen |
|  |  | - Entfernen Sie das sterile fusselfreie Tuch vom Distalende und vom Kontrollteil des Endoskops. |
|  |  | - Nehmen Sie nur den Spülschlauch ab. - Schließen Sie einen sterilen Absaugschlauch an die Absaugpumpe und den Absauganschluss des Endoskops an. - Schalten Sie die Absaugpumpe EIN - Saugen Sie mindestens 15 Sekunden lang Luft an. |
|  |  | - Schalten Sie die Absaugpumpe AUS - Trennen Sie das Aufbereitungszubehörs vom Endoskop. |
|  |  | - Verwenden Sie ein steriles, fusselfreies Tuch, um die Außenflächen des Endoskops und das Aufbereitungszubehörs gründlich abzuwischen und abzutrocknen. |
|  |  | - Trocknen Sie das Endoskop und das Aufbereitungszubehörs. |
| Spülung Methode II | - Spülung mit nicht sterilem Wasser und Alkohol | - Füllen Sie ein Becken mit sauberem Wasser - Das Endoskop vollständig eingetaucht werden können |
|  |  | - Tauchen Sie das Endoskop und den Spülanschluss für den Absaugkanal in das saubere Wasser ein. - Spülen Sie alle Außenflächen gründlich ab, und wischen Sie sie anschließend mit einem sterilen fusselfreien Tuch ab. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Tauchen Sie den Hilfsspülschlauch in das sterile Wasser - Spülen Sie alle Außenflächen gründlich ab - Verwenden Sie ein steriles, fusselfreies Tuch, um die Außenflächen abzuwischen |
|  |  | - Bringen Sie den Kanalstopfen und den Spülschlauch am Endoskop an. - Legen Sie die Absaugöffnung in das sterile Wasser. - Bringen Sie die Biopsieventilkappe des Kanalstopfens auf der Instrumentierkanalöffnung an. |
|  |  | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml, und injizieren Sie jeweils 90 ml steriles Wasser über den Spülschlauch in den Luft-/Wasserkanal und in den Absaugkanal. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Bringen Sie den Hilfsspülschlauch am Hilfsspülanschluss an |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml, um den Hilfsspülkanal über den Hilfsspülschlauch mit 90 ml sterilem Wasser zu spülen |
|  |  | - Nehmen Sie das Endoskop zusammen mit allen dem anderen Aufbereitungszubehörs aus dem sterilen Wasser - Legen Sie sie in das große sterile Becken. |
|  |  | - Bedecken Sie das Distalende und den Kontrollteil des Endoskops mit einem sterilen, fusselfreien Tuch. |
|  |  | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml - Injizieren Sie jeweils 90 ml Luft über den Spülschlauch in den Luft-/Wasserkanal und in den Absaugkanal. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml, um den Hilfsspülkanal über den Hilfsspülschlauch mit 90 ml Luft zu spülen |
|  |  | - Füllen Sie ein kleines Becken mit 70 %igem Ethyl- oder Isopropylalkohol. |
|  |  | - Bringen Sie den Kanalstopfen und den Spülschlauch am Endoskop an. - Bringen Sie die Biopsieventilkappe des Kanalstopfens auf der Instrumentierkanalöffnung an. |
|  |  | - Bedecken Sie das Distalende und den Kontrollteil des Endoskops mit einem sterilen, fusselfreien Tuch. |
|  |  | - Tauchen Sie die Absaugöffnung des Spülschlauchs in den Alkohol ein. - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml - Injizieren Sie 90 ml Alkohol über den Spülschlauch in den Luft-/Wasserkanal und in den Absaugkanal. |
|  |  | - Nehmen Sie die Absaugöffnung des Spülschlauchs aus dem Alkohol. - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml - Injizieren Sie 90 cm3 (90 ml) Luft über den Spülschlauch in den Luft-/Wasserkanal und in den Absaugkanal. |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Bringen Sie den Hilfsspülschlauch am Hilfsspülanschluss an |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml - Injizieren Sie 90 ml Alkohol über den Hilfsspülschlauch in den Hilfsspülkanal |
|  | - nur für Endoskope mit Hilfsspülung | - Verwenden Sie eine Spritze mit einem Fassungsvermögen von 30 ml, um den Hilfsspülkanal über den Hilfsspülschlauch mit 90 ml Luft zu spülen |
|  |  | - Entfernen Sie das sterile, fusselfreie Tuch vom Distalende und vom Kontrollteil des Endoskops. |
|  |  | - Trennen Sie das Aufbereitungszubehörs vom Endoskop. |
|  |  | - Wischen Sie die Außenfläche des Endoskops und des Aufbereitungszubehörs mit einem mit Alkohol angefeuchteten, sterilen, fusselfreien Tuch gründlich ab. |
|  |  | - Trocknen Sie die Innenfläche des Luft-/Wasserzylinders, des Absaugzylinders und der Instrumentierkanalöffnung mit sterilen Wattetupfern ab. |
|  |  | - Trocknen Sie das Endoskop und das Aufbereitungszubehör. |
| Trocknung | - Trocknung der Arbeitskanäle mit steriler Druckluft | - Das getrocknete Endoskop wird auf eine ebene Fläche auf farbiges Krepppapier gelegt. - Eventuell verbleibende Feuchtigkeit wird auf dem Krepppapier sichtbar. |
|  |  | - Durch die Arbeitskanäle wird trockene sterile Luft auf einen Spiegel geblasen, um Restfeuchte zu entfernen. |
|  |  | - Evtl. elektrische Kontakte mit steriler Druckluft nachtrocknen |
| - Abschließend |  |  |
| Desinfektion | - Wischdesinfektion der Berührungsflächen durchführen | - SAA_GRU_HYG_03 - Oberflächen |
|  | - Verpacken des Instrumentensiebs | - SAA_KPR_VER_02 |