| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Desinfektion des Wassermanagements |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1561_WAM_CSE_Hygienemassnahmen Imunell_MU_10_SDB Gerätebücher WAM Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Desinfektion des Wassermanagements CSE der Fa. HP Medizintechnik.

|  | Hinweis Personalschutz - Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender - Vierteljährliche Desinfektion – Kreislauf 4

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen. | - PSA - Eimer - Stapelbehälter - Eimer - Schutzbrille mit UV-Schutz - 4 x Desinfektionsmittel Imunell MU 10 1000ml (Art.-Nr. 606412) - Aktivkohlekerze - Filterkerze 10“ - Gerätebuch |
|  | - Ausgangssituation | - Umkehrosmoseanlage betriebsbereit |
|  |  | - Die Filterkerze 10“ ist eingesetzt. |
|  |  | - Die Aktivkohlekerze ist entfernt. |
|  |  | - Der Permeattank wird so weit abgelassen, dass sich 70 l (ca. 13 cm) Permeat darin befinden. |
|  | - Permeatpumpen P5.1 und P5.3 | - Steckerleiste 230 V, 3-fach an einer freien Steckdose anstecken |
|  |  | - Die Stecker der Permeatpumpe P5.1 (blau) und der Permeatpumpe P5.3 (Verlängerungsleitung schwarz) am NASK II abziehen. |
|  |  | - Legen Sie die Stecker neben die Steckerleiste 3-fach, um sie dort einzustecken, wenn die jeweilige Pumpe betrieben werden soll. |
|  | - Ventile V7.7 und V7.12 | - Schließen |
| - Durchführung | Desinfektion ¼-jährlich |  |
| - Schritt I | - Herstellen der Desinfektionslösung | - 4000 ml Imunell in den Permeattank geben - Gleichmäßig verteilen |
| - Schritt II | - Starten Desinfektionskreislauf 4 | - Permeatpumpe P5.1 von extern einschalten (= anstecken) |
|  |  | - Zirkulation am Kippschalter des NASK II einschalten. |
| - Schritt III | - Desinfektion der Ventile am Permeattank T5.1 mit Permeatpumpe P5.1 | - Stapelbehälter bereitstellen |
|  |  | - kurzen (1,0 m) Metallgewebeschlauch an das Ventil V5.1 schließen - Schlauchende in den Stapelbehälter halten |
|  |  | - Ventil V5.1 während des Zirkulationsbetriebes für 1 Minute öffnen - Wasser im Stapelbehälter auffangen |
|  |  | - PTFE Leitungen der Ventile V5.4 und V5.6 in den Stapelbehälter halten |
|  |  | - Ventile V5.4 und V5.6 nach Beendigung des Zirkulationsbetriebes jeweils für 1 Minute öffnen - Wasser im Stapelbehälter auffangen |
|  |  | - Ventile anschließend wieder schließen |
|  |  | - Stapelbehälter in den Permeattank. Entleeren |
| - Schritt IV | - Entfernen der Desinfektionsmittellösung | - Nach Ventil V5.5 den Schlauch „nach 1C“ abnehmen |
|  |  | - Zirkulation am Bedienfeld des Permeattanks einschalten (Y7 öffnen). |
|  |  | - Mit Druckluft in das Schlauchende „nach 1C“ blasen, bis die Leitung entleert ist. |
| - Schritt V | - Entleerung Permeattank | - Gewebeschlauch transparent (4 m) am Anschluss D2 der Permeatpumpe P5.3 anschließen |
|  |  | - Das andere Ende des Gewebeschlauches am Abwasserentleerungshahn V9.2 anschließen |
|  |  | - Ventil V5.12 öffnen |
|  |  | - Permeatpumpe P5.3 extern anstecken und den Permeattank leerpumpen |
|  |  | - Ventil V5.12 schließen - Gewebeschlauch transparent (4 m) demontieren |
| - Schritt VI | - Entleeren der Filtertassen | - Filtertasse des Aktivkohlefilters vorsichtig abnehmen und entleeren |
|  |  | - Filtertasse des Feinfilters vorsichtig abnehmen |
|  |  | - Feinfilter entsorgen |
|  |  | - Desinfektionsmittellösung aus der Filtertasse in die Entsorgung entleeren |
| - Schritt VII | - Inbetriebnahme nach Desinfektion | - Neue Aktivkohlekerze einsetzen |
|  |  | - Neuen Filterkerze einsetzen |
|  |  | - Leitungswassereingang (Ventil V1.1 und V3.0) öffnen |
|  |  | - Schlauchende B2 vom Permeattank abnehmen - in das Spülbecken halten |
|  |  | - Umkehrosmoseanlage einschalten |
|  |  | - nach 15 Min. die Umkehrosmoseanlage wieder ausschalten - Schlauchende B2 wieder am Permeattank anschließen |
|  |  | - Permeatproduktion im Normalbetrieb starten |
|  |  | - Nach Überschreiten des Mindestfüllstands im Permeattank, Schlauchpendelbrause für 10 Minuten öffnen |
|  |  | - Währenddessen mit der Speisewasserpistole 1 l VE-Wasser in einen Eimer füllen |
|  |  | - mit der VE-Wasserpistole gleich verfahren |
|  |  | - Spülen Sie kurz alle Probenahmeventile. |
| - Abschließend |  |  |
| - Dokumentation | - Desinfektion dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

- Hersteller - Jährliche Desinfektion

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Desinfektion - Jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| - Dokumentation | - Desinfektion dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| - Archivierung | - Bericht im Gerätebuch aufbewahren |  |