| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Spültisch mit UOA MSE 400-4 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich F_UPR_RKO_01_01_Sicherstellen_Wasserqualitaet_woe_mon SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich BHB_Spueltisch_UOA_MSE_400-4_Benutzerwartung SHB_Spueltisch_UOA_MSE_400-4_Wartungsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung Spültisch mit UOA MSE 400-4 der Fa. HP Medizintechnik.

Die tägliche Routineprüfung wird im Verbund des Wassermanagements durchgeführt.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender – Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Teststreifen - Härtemessbesteck |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Schritt I | - Rückspülfilter prüfen | - Schauglas (Abb. 1 - ) des Rückspülfilters auf sichtbare Verschmutzung kontrollieren. - Bei sichtbarer Verschmutzung den Filter spülen |
| Schritt II | - Differenzdruck an den Filtern prüfen | - Druckabfall am Manometer PI1RO9 (Abb. 2 - ) gegenüber dem Manometer PI1FR1 (Abb. 2 - ) prüfen - Wenn der Druckabfall 0,5 bar übersteigt, beide Filterkerzen aus tauschen. |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - ProzDokuSys - Gerätebuch |

- Anwender – Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Teststreifen - Härtemessbesteck |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| Schritt I | - Messung der Wasserhärte | - Teststreifen für eine Sekunde in das Rohwasser tauchen - Testfelder müssen vollständig mit Wasser bedeckt sein. |
|  |  | - Überflüssige Wassertropfen abschütteln - Eine Minute warten, bis die Testfelder einen Farbumschlag anzeigen |
|  |  | - Teststreifen mit der Farbtabelle vergleichen - Härtegrad ablesen |
|  | - Einstellen der Konzentratmenge | - Stellen Sie die Konzentratmenge entsprechend den Angaben Tabelle 1 am Dosierkugelhahn 1ROSV1 (Abb. 3 - ) ein. |
| Schritt II | - Einstellen Betriebsdruck | - Nachregelung mittels Überströmventil 1ROSV2 (Abb. 3 - ) - Standardbereich 6 bis 12 bar |
|  | - Einstellen Fließleistungen | - Die Fließleistung resultiert aus der Einstellung des Überströmventils 1ROSV2 (Abb. 3 - ) und der Einstellungen des Dosierkugelhahns Konzentrat ROSV1 (Abb. 3 - ) |
|  |  | - Standardeinstellungen FI1RO5 - Permeat 400 l/h FI1RO3 - Konzentrat 400 l/h FI1RO8 - Überströmleitung 350 l/h |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - ProzDokuSys - Gerätebuch |

- Anwender – Vierteljährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Wartungskit MSE 400-4 1/4 jährlich (Art.-Nr. 609684) - Hochvakuumfett (Art.-Nr. 602831) - Filtertassenschlüssel |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung | - Wechsel der Filterkerzen | - das System mit dem Button ausschalten. |
|  |  | - ein geeignetes Gefäß unter die Filtertassen halten - die Filtertassen mit den Entleerungshähnen entleeren (Abb. 4: Pos. 2 und 3) |
|  |  | - das Klettband abnehmen (Abb. 4: Pos. 4) |
|  |  | - beide Filtertassen mit Hilfe des Filtertassenschlüssels abschrauben (Abb. 4: Pos. 5 und 6). |
|  |  | - die verbrauchten Filterkerzen entfernen und mit „Verbraucht“ kennzeichnen. |
|  |  | - die gebrauchten O-Ringe ebenfalls entfernen. |
|  |  | - in die erste Filtertasse (5) die „Aktivkohlekerze 10“ mit Gewebe 5 μm BB“ einsetzen - in die zweite Filtertasse (6) die „Filterkerze 10“ 5 μm BB“ einsetzen. - auf exakte Zentrierung der Filter in der Mitte der Filtertasse achten. |
|  |  | - die O-Ringe leicht mit Glyzerin oder Hochvakuumfett einfetten. |
|  |  | - die Filtergehäuse wieder anschrauben. - mit dem Filtertassenschlüssel handfest anziehen - dabei auf richtigen Sitz des O-Ringes achten. |
|  |  | - die Filtertassen mit dem Klettband fixieren (Abb. 4: Pos. 4) |
|  |  | - die Systemsteuerung mit dem Button starten. |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - ProzDokuSys - Gerätebuch |

- Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Wartung Jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| - Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| - Archivierung | - Servicebericht im Gerätebuch aufbewahren |  |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 | Abb. 2 |
| Abb. 3 | Tabelle 1 |
| Abb. 4 |  |