| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Spülschrank mit Einbau-Ultraschallreinigungsgerät - Permeatpumpe P5.3 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich SAA_UPR_RKO_02_01_Routinepruefung_Halbjaehrlich_URG HP_Da1589_Spülschrank_Ultraschall_Betriebsanleitung HP_Da1374_Permeatpumpe_Betriebsanleitung_P5.3 Bandelin_Sonorex_Einbau-Ultraschallbäder_GA Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung Spülschrank mit Einbau-Ultraschallreinigungsgerät mit Permeatpumpe P5.3 der Fa. HP Medizintechnik.

Das Einbau-Ultraschallreinigungsgerät ist wartungsfrei.

Die tägliche Routineprüfung wird im Rahmen der täglichen Inbetriebnahme durchgeführt.

Prüfung der Wirkung des Ultraschallbades mittels Folientest ist gemäß SAA_UPR_RKO_02 durchzuführen

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

Anwender – Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| Schritt I | - Betriebsdruck der Permeatpumpe prüfen (Ein + Aus) | - Am eingebauten Manometer den Ausgangsdruck in der Permeatleitung nach der Pumpe kontrollieren - Der Ausgansdruck muss mindestens 15 Minuten konstant 4,0 bar ± 10% bleiben |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Wartung jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht im Gerätebuch aufbewahren |  |