| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Abwasserhebeanlage 160 HSK EL |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1529_Abwasserhebeanlege_160_HSK_Bedienungsanleitung HP_Da1546_Abwasserhebeanlage_160_HSK_Wartungsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung der Abwasserhebeanlage 160 HSK EL der Fa. HP Medizintechnik.

Die tägliche Routineprüfung wird im Verbund des Wassermanagements durchgeführt.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

Anwender – Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung | Wöchentliche Routinekontrollen |  |
| Schritt I | - Abwasserschlauch und Überlaufschlauch prüfen | - Außen am CRM überprüfen, ob Abwasserschlauch und Überlaufschlauch funktionsfähig sind und keine Querschnittverengung oder Verstopfung aufweisen. |
|  |  | - Der Überlaufschlauch darf nicht durchhängen und muss mit Gefälle nach außen verlaufen. |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Anwender – Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Desinfektionsmittel - Stapelbehälter |
|  | - Sicherstellen | - Während der Arbeiten an der Abwasserhebeanlage darf kein Abwasser in die Abwasserhebeanlage gelangen. - Wasserführende Geräte sind auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern |
|  | - Desinfektionsmittellösung herstellen | - Bereiten Sie eine 3%-ige Desinfektionsmittellösung vor, welche zur Desinfektion von ca. 9 Litern Abwasser ausreicht. |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| Schritt I | - Abwassertank entleeren, reinigen und desinfizieren | - Abwasserpumpe P9.1 mit dem Taster (Abb. 1, Pos. 2) betätigen, bis Luft angesaugt wird. |
|  |  | - Nun befinden sich noch ca. 9 l Restwasser im Abwassertank. |
|  |  | - Zum Desinfizieren dieses Restwassers die vorbereitete Desinfektionsmittellösung in den Ablauf des Spülbeckens geben. |
|  |  | - Desinfektionsmittel nach Herstellerangabe einwirken lassen. |
|  |  | - Entleerungsschlauch am Kugelhahn V9.2 (Abb. 2, Pos. 1) befestigen. |
|  |  | - Kurz den Taster (Abb. 1, Pos. 2) drücken, um Restwasser aus der Abwasserpumpe zu entfernen. |
|  |  | - Restliches Abwasser über den Entleerungsschlauch in einen Stapelbehälter entleeren. |
|  |  | - Ventil V9.1 öffnen. - Die Abwasserpumpe wird belüftet und es läuft etwas Abwasser in den Abwassertank zurück. |
|  |  | - Restwasser mit dem Nasssauger absaugen. |
|  |  | - Restliche Flächen im Abwassertank reinigen und desinfizieren - Nasssauger reinigen und desinfizieren |
| Schritt II | - Funktionsprüfung Rückschlagklappe RK9.16 | - Einen Liter Wasser in das Spülbecken laufen lassen. |
|  |  | - Prüfen, ob das Wasser in den Abwassertank läuft und die Rückschlagklappe R16 leichtgängig beweglich ist. |
| Schritt III | - Funktionsprüfung der Wasserstandregelung | - Während des Betriebs prüfen, ob die Pumpe richtig einschaltet und ausschaltet |
| Schritt IV | - Funktionsprüfung Trockenlaufschutz | - Abwasserpumpe mit dem Taster (Abb. 1, Pos. 2) so lange betätigen, bis der Wasserstand unterhalb der Marke „Mindest-Füllstand“ liegt. |
|  |  | - Abwasserpumpe am Netzschalter (Abb. 1, Pos. 1) ausschalten und wieder einschalten. - Die Pumpe darf nicht mehr einschalten |
| Schritt V | - Funktionsprüfung des Kunststoff-Schwimmerschalters | - ACHTUNG! - Bei dieser Prüfung wird die Abwasserpumpe eingeschaltet. Daher muss sich Wasser im Abwassertank befinden. |
|  | - HINWEIS Wird im Systemverbund mit dem Permeattank vorgenommen | - Schwimmerschalter bis zur waagrechten Position anheben: - Die Abwasserpumpe muss sich einschalten. - Am NASK II des Permeattanks werden die Netzausgänge für die Permeatpumpen P5.1 und P5.3 und für die Umkehrosmose abgeschaltet. |
| Schritt VI | - Sichtprüfung des Abwassertanks | - Gereinigten Abwassertank auf Korrosionsschäden prüfen. - Füllstandrohr auf Ablagerungen und Verschmutzungen prüfen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Wartung jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht im Gerätebuch aufbewahren |  |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 | Abb. 2 |