| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Umlaufkühler 1800/20 |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich Thermo_Umlaufkuehler_Gebrauchsanweisung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung des Umlaufkühler 1800/20 der Fa. HP Medizintechnik/Fa. Thermo.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

Anwender – Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Aquastabil |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Schritt I | - Wechsel des Kühlwassers und Kontrolle des Überlaufs | - Entleeren des Vorratstanks mit einer geeigneten Tauchpumpe oder - Entleerungsschlauch an der Schnellkupplung der Ansaugleitung anschließen. - Befüllen Sie den Vorratstank bis zum Überlauf mit ca. 35 l Leitungswasser. - Abhängig von der Betriebsweise geben Sie als keimtötendes Mittel „Aquastabil“ in den Tank - Dosierung: 1ml pro Liter Wasser (ca. 3,5 Verschlusskappen à 10ml). |
| Schritt II | - Reinigung des Schutzgitters am Lufteinlass | - Das Schutzgitter am Einlass Frischluft auf Staubablagerung prüfen, bei Bedarf reinigen |
| Schritt III | - Reinigung der Oberflächen des Abluftschlauchs | - Reinigen der Oberflächen des Abluftschlauches nach den Vorgaben des Hygieneplans |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Anwender – Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| Schritt I | - Reinigung des Filters | - Reinigen Sie nach dem Entleeren des Kühlwassers den Filterkorb im Tank |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung Jährlich | - Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht im Gerätebuch aufbewahren |  |