| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Sterilisator VARIOKLAV® 65 TC |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_VARIOKLAV_65TC_Gebrauchsanweisung HP_VARIOKLAV_65TC_Wartungsanleitung Thermo_VARIOKLAV_65_TC_GA Thermo_VARIOKLAV_65_TC_Wartungsanleitung Gerätebuch VARIOKLAV 65® TC Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung des Dampf-Groß-Sterilisators VARIOKLAV® 65 TC der Fa. HP Medizintechnik/Fa. Thermo.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender - Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Reinigungstuch - Reinigungsmittel |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Schritt I | - Betriebsbereitschaft herstellen | - MP-Buch bereitlegen |
|  | - Funktionskontrolle der Anzeigeinstrumente | - Alle Anzeigen auf Lesbarkeit bzw. auf defekte LED’s prüfen |
| Schritt II | - Reinigen der Sterilisierkammer | - Gesamte kalte Sterilisierkammer mit VE-Wasser und einem weichen Lappen reinigen |
| Schritt III | - Reinigen der Verkleidung | - Verkleidung regelmäßig mit Edelstahlpflegemittel und einem weichen Poliertuch behandeln - In Schliffrichtung arbeiten, um Kratzer zu vermeiden |
| Schritt IV | - Kontrolle auf Flugrost | - gesamte Sterilisierkammer auf Flugrost kontrollieren - Leichten Befall durch Flugrost mit Hilfe eines Reinigungsschwamms entfernen - Sorgfältig vorgehen, um Schleifspuren zu vermeiden - Anschließend Sterilisierkammer reinigen |
| Schritt V | - Kontrolle der Türdichtung | - Türdichtung auf Versprödung, Risse, Dellen, eingedrückte Fremdkörper und Verunreinigung prüfen - Türdichtung bei Bedarf mit einem feuchten Lappen reinigen - Bei beschädigter Verschlussdichtung Instandsetzung einleiten |
| Schritt VI | - Dampferzeuger spülen und entleeren | - Programm „Entleerung“ starten - Wasserstand im Vorratstank prüfen und ggf. VE-Wasser nachfüllen (erforderlich 3 l) - Programm „Entleerung“ nochmals starten |
| Schritt VII | - Vorratstank reinigen | - Auffanggefäß bereitstellen - Das freie Ende des Entleerungsschlauches in das Auffanggefäß stecken - die Kupplung des Schlauches in die Kupplungsdose (1) drücken - Nach Entleerung des Vorratstanks kräftig gegen den äußeren Rand der Kupplungsdose (1) drücken, um die Kupplung zu lösen - Die abnehmbare Kondensatleiste (2) reinigen - Das eingeschraubte Sieb im Vorratstank unter fließendem Wasser reinigen - Die gesamte Sterilisierkammer sowie den Vorratstank mit einem feuchten Tuch gründlich rein - Den Vorratstank bis zur oberen Markierung mit VE-Wasser füllen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

Hersteller - Wartung – halbjährlich, jährlich, zweijährlich und zehnjährlich

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Wartung | - Betriebsbereitschaft herstellen | - MP-Buch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| Archivierung | - Servicebericht im Gerätebuch aufbewahren |  |