| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Desinfektion des Wassermanagements CST |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1364_Wassermanagement_Hygienemassnahmen Imunell_MU_10_SDB Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Desinfektion des Wassermanagements CST der Fa. HP Medizintechnik.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

Anwender - Vierteljährliche Desinfektion – VE-Wasser-Kreislauf

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen. | - PSA - Eimer - Stapelbehälter - Tauchpumpe elektrisch - Schutzbrille mit UV-Schutz - Desinfektionsmittel Imunell MU 10, 5000ml (Art.-Nr. 606412) |
|  | - Ringleitung einrichten, falls erforderlich | - Ventil V7.8a und Ventil V5.9a mit „Silikonschlauch rot VE27-B13“ verbinden |
| - Durchführung | Desinfektion VE-Wasser-Kreislauf |  |
| Schritt I | - Vorbereitung | - Arbeitsplatte der WVEA hochklappen - Den Deckel des Permeattanks abnehmen - Den Permeattank so befüllen bzw. so viel Permeat ablassen, dass sich 50 l Permeat darin befinden. - Die Umkehrosmoseanlage ausstecken |
| Schritt II | - Desinfektionsmittellösung herstellen | - 3 Liter bzw. 3 kg (1 kg ≙ 1000 ml) Desinfektionsmittel in den Permeattank T5.1 geben - Mischung Umrühren |
| Schritt III | - Desinfektion starten | - Das Ventil V7.11 schließen |
|  | - Permeatpumpe P5.1 | - Kippschalter des NASK III einschalten |
|  | - Zirkulation | - Kippschalter des NASK III einschalten |
|  | - Ventile V5.2 und V5.5 | - öffnen, falls diese geschlossen sind. |
|  |  | - Die Desinfektionsmittellösung 15 Minuten zirkulieren lassen |
|  | - Ventile V1.5 und V5.1 | - während des Zirkulationsbetriebes jeweils für 1 Minute öffnen |
|  |  | - das austretende Wasser im Stapelbehälter auffangen |
|  | - Permeatpumpe P5.1 | - ausschalten |
|  |  | - Die Desinfektionsmittellösung 45 Minuten einwirken lassen. |
|  | - Phasen 15 Minuten zirkulieren und 45 Minuten einwirken | - noch 2 x wiederholen, so dass eine Desinfektionszeit von insgesamt 3 Stunden erreichet wird |
|  | - Entnahmeventile V1.5, V5.1 | - jeweils für 1 Minute öffnen - das Wasser im Stapelbehälter auffangen |
|  | - Ventile V5.4 und V5.6 | - nach Beendigung des Zirkulationsbetriebes jeweils für 1 Minute öffnen - Das austretende Wasser im Stapelbehälter auffangen |
| Schritt IV | - Permeattank und Tankdeckel | - Mit Flächendesinfektionsmittel desinfizieren |
| Schritt V | - Ausblasen der Ringleitung | - Das Schlauchende B20 abnehmen und in das Waschbecken halten |
|  |  | - Darauf achten, dass in der Zirkulationsleitung alle Ventile (V7.10, V7.9, V7.8a, V5.9a) geöffnet sind, während V7.11 geschlossen ist. |
|  |  | - Mit steriler Druckluft in den Anschluss B20 blasen - Das Wasser wird über Ionenaustauscher und Zirkulationsleitung in den Permeattank gedrückt |
|  | - Entleeren des Permeattanks T5.1 | - Die Verschlusskappe, G ¾“ an D40 abnehmen |
|  |  | - Das Schlauchende B20 mit D40 verbinden |
|  |  | - Die Permeatpumpe P5.1 extern anstecken - Das Permeat wird direkt in den Abwassertank gepumpt |
|  | - Restentleerung des Permeattanks | - Die restliche Desinfektionsmittellösung aus dem Permeattank zunächst über das Ventil V5.3 in einen Stapelbehälter entleeren - Anschließend den Permeattank mit dem Nasssauger leersaugen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

- Hersteller - Jährliche Desinfektion

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Desinfektion - Jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| - Dokumentation | - Desinfektion dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| - Archivierung | - Bericht | - im Gerätebuch aufbewahren |