| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Waschtisch mit UOA 200 l/h EL |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich F_UPR_RKO_01_01_Sicherstellen_Wasserqualitaet_woe_mon SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1341_Waschtisch_UOA_Bedienungsanleitung HP_Da1352_Waschtisch_UOA_Wartungsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung des Waschtisches mit UOA 200 l/h EL der Fa. HP Medizintechnik.

Die tägliche Routineprüfung wird im Verbund des Wassermanagements durchgeführt.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender – Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Schritt I | - Rückspülfilter ausspülen | - Kontrollieren, ob der Wellschlauch für Rückspülfilter an der Ablassöffnung DN 50 angesteckt ist - Den Stapelbehälter unter das Spülventil V1.6 stellen - Das Spülventil V1.6 öffnen - Sichtbare Verunreinigungen ausspülen - Das Spülventil V1.6 schließen - ggf. vorhandenes Tropfwasser aus dem Wellschlauch entfernen - Stapelbehälter entleeren - Wellschlauch angesteckt lassen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - ProzDokuSys - Gerätebuch |

- Anwender – Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Teststreifen - Härtemessbesteck |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| Schritt I | - Messung der Wasserhärte | - Teststreifen für eine Sekunde in das Rohwasser tauchen - Testfelder müssen vollständig mit Wasser bedeckt sein. |
|  |  | - Überflüssige Wassertropfen abschütteln - Eine Minute warten, bis die Testfelder einen Farbumschlag anzeigen |
|  |  | - Teststreifen mit der Farbtabelle vergleichen - Härtegrad ablesen |
|  | - Einstellen der Konzentratmenge | - Stellen Sie die Konzentratmenge entsprechend den Angaben Tabelle 1 am Dosierkugelhahn 1ROSV1 (Abb. 3 - ) ein. |
| Schritt II | - Einstellen Betriebsdruck | - Nachregelung mittels Überströmventil V3.3 - Standardbereich 6 bis 12 bar |
|  | - Einstellen Fließleistungen | - Die Fließleistung resultiert aus der Einstellung des Überströmventils V3.3 und der Einstellungen des Dosierventils Konzentrat V3.12 |
|  |  | - Standardeinstellungen FI3.1 - Permeat 200 l/h FI3.2 - Konzentrat 200 l/h FI3.3 - Überströmleitung 600-700 l/h |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - ProzDokuSys - Gerätebuch |

- Anwender – Vierteljährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Aktivkohlekerze, Art.-Nr. 600280 - Sediment-Filterkerze, Art.-Nr. 600281 |
| - Durchführung | Vierteljährliche Wartung |  |
| Schritt I | - Aktivkohlekerze und Sediment-Filterkerze 5 μm ersetzen | - System mit der OFF Funktionstaste ausschalten - Den Betriebsdruck am Manometer (PI3.3) beobachten und die Druck-entlastung der Umkehrosmose abwarten - beide Filtergehäuse abschrauben und das darin enthaltene Wasser ausgießen - Die verbrauchten Filterkerzen entfernen und mit „Verbraucht“ kennzeichnen - Die gebrauchten O-Ringe ebenfalls entfernen |
|  |  | - Die neuen Filterkerzen einsetzen F3.1 = Aktivkohlekerze F3.2 = Sediment-Filterkerze |
|  |  | - Die Filtergehäuse wieder anschrauben und mit dem Filtertassenschlüssel handfest anziehen - Dabei auf richtigen Sitz des O-Ringes achten. Der O-Ring sollte leicht mit Glyzerin oder Armaturenfett gefettet sein - Die Systemsteuerung mit der ON- und ENTER-Taste im Normalbetrieb starten - Im „Hauptmenü Wartung“ der Systemsteuerung den Betriebsstundenzähler (Betr.std. Service) zurückstellen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - ProzDokuSys - Gerätebuch |

- Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Wartung Jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| - Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| - Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |