| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung WVEA 160/33 NASK III |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1342_WVEA_Bedienungsanleitung HP_Da1353_WVEA_Wartungsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung der WVEA 160/33 NASK III der Fa. HP Medizintechnik.

Die tägliche Routineprüfung wird im Verbund des Wassermanagements durchgeführt.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

Anwender - Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Reinigungstuch - Sani-Cloth Aktive |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Abwasserschlauch und Überlaufschlauch prüfen | - Außen am CST überprüfen, ob Abwasserschlauch und Überlaufschlauch funktionsfähig sind und keine Querschnittverengung oder Verstopfung aufweisen. |
| Schritt II | - Permeattank T5.1 auf Biofilm prüfen | - Sterilen Handschuh anziehen - Prüfen des Permeattanks auf Biofilm - Sichtprüfung auf braune Randbildung |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

Anwender - Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Reinigungstuch - Sani-Cloth Aktive |
|  | - Sicherstellen | - Während der Arbeiten an der Abwasserhebeanlage darf kein Abwasser in die Abwasserhebeanlage gelangen. - Wasserführende Geräte sind auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern |
|  | - Desinfektionsmittellösung herstellen | - Bereiten Sie eine 3%-ige Desinfektionsmittellösung vor, welche zur Desinfektion von ca. 5 Litern Abwasser ausreicht. |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt I | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| Schritt II | - Betriebsdruck der Permeatpumpe P5.1 prüfen | - Sicherstellen, dass während der Prüfung kein VE-Wasser entnommen wird - Permeatpumpe P5.1 am Kippschalter „Permeatpumpen“ ausschalten - Am Manometer der Permeatpumpe den Druck ablesen - Wert: 4,0 bar ± 10% - Nach 15 Minuten den Druck nochmals ablesen - Der Druck darf sich nicht verändert haben |
|  | - Funktionsprüfung Zulaufstopp Permeattank | - Deckel des Permeattanks T5.1 öffnen - Kippschalter Zirkulation am Bedienfeld NASK II einschalten - VE-Wasser läuft über die Zirkulationsleitung in den Tank. - Sterilen Handschuh anziehen - Schwimmerschalter im Permeattank anheben - Es läuft kein VE-Wasser über die Zirkulationsleitung in den Tank. - Die grüne LED VE-Wasser Zirkulation erlischt. - Die rote LED Permeattank Zulaufstopp leuchtet. |
|  | - Permeattank T5.1 Sichtprüfung und Reinigung | - Permeattank entleeren - Permeattank auf Roststellen prüfen - Festgestellten Rost umgehend beseitigen - Tankdichtung auf Beschädigungen prüfen - Defekte Dichtungen ersetzen - Reinigung mit Wischdesinfektion durchführen |
|  | - Sterilfilterkerze SF5 austauschen | - Sterilfilterkerze gegen eine sterilisierte Sterilfilterkerze tauschen - Ausgetauschte Filterkerze sterilisieren |
| Schritt II | - Abwassertank entleeren, reinigen und desinfizieren | - Abwasserpumpe P9.1 mit dem Taster (Abb. 1, Pos. 2) betätigen, bis Luft angesaugt wird. |
|  |  | - Nun befinden sich noch ca. 5 l Restwasser im Abwassertank. |
|  |  | - Zum Desinfizieren dieses Restwassers die vorbereitete Desinfektionsmittellösung in den Ablauf des Spülbeckens geben. |
|  |  | - Desinfektionsmittel nach Herstellerangabe einwirken lassen. |
|  |  | - Entleerungsschlauch am Kugelhahn V9.2 (Abb. 2, Pos. 1) befestigen. |
|  |  | - Kurz den Taster (Abb. 1, Pos. 2) drücken, um Restwasser aus der Abwasserpumpe zu entfernen. |
|  |  | - Restliches Abwasser über den Entleerungsschlauch in einen Stapelbehälter entleeren. |
|  |  | - Ventil V9.1 öffnen. - Die Abwasserpumpe wird belüftet und es läuft etwas Abwasser in den Abwassertank zurück. |
|  |  | - Restwasser mit dem Nasssauger absaugen. |
|  |  | - Restliche Flächen im Abwassertank reinigen und desinfizieren - Nasssauger reinigen und desinfizieren |
| Schritt III | Funktionsprüfung der Wasserstandregelung | - Während des Betriebs prüfen, ob die Pumpe richtig einschaltet und ausschaltet |
| Schritt IV | Funktionsprüfung Trockenlaufschutz | - Abwasserpumpe mit dem Taster so lange betätigen, bis der Wasserstand unterhalb der Marke „Mindest-Füllstand“ liegt. |
|  |  | - Abwasserpumpe am Netzschalter ausschalten und wieder einschalten. - Die Pumpe darf nicht mehr einschalten |
| Schritt V | Funktionsprüfung des Kunststoff-Schwimmerschalters | - ACHTUNG! - Bei dieser Prüfung wird die Abwasserpumpe eingeschaltet. Daher muss sich Wasser im Abwassertank befinden. |
|  |  | - Schwimmerschalter bis zur waagrechten Position anheben: - Die Abwasserpumpe muss sich einschalten. - Am NASK III des Permeattanks werden die Netzausgänge für die Permeatpumpen P5.1 und für die Umkehrosmose abgeschaltet. |
| Schritt VI | Sichtprüfung des Abwassertanks | - Gereinigten Abwassertank auf Korrosionsschäden prüfen. - Füllstandrohr auf Ablagerungen und Verschmutzungen prüfen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| - Wartung jährlich | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |