| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung ST4 HP VARIOKLAV® ECO 300 HC |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – PuS-Bereich/Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich SAA_TIA_IBN_04_01_Vakuumtest_Leerfahrt_VARIOKLAV_ECO_300_HC SAA_TIA_IBN_05_01_Bowie_Dick_Helix HP_Da1334_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Gebrauchsanweisung HP_Da1347_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Wartungsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung des Dampf-Groß-Sterilisators VARIOKLAV® ECO 300 HC der Fa. HP Medizintechnik.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender - Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Reinigungstuch - Reinigungsmittel - Gerätebuch |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Schritt I | - Betriebsbereitschaft herstellen | - MP-Buch bereitlegen |
| Schritt II | - Funktionskontrolle der Anzeigeinstrumente | - Prüfen, ob die LED der Taste „Sterilisator Ein“ grün leuchtet - Prüfen, ob der Touchscreen noch einwandfrei zu bedienen ist. |
| Schritt III | - Reinigen der Sterilisierkammer | - Gesamte kalte Sterilisierkammer mit VE-Wasser und einem weichen Lappen reinigen - Dabei das Sieb im Innern der Kammer abdecken |
| Schritt IV | - Reinigen der Frontverkleidung | - Frontverkleidung regelmäßig mit Edelstahlpflegemittel und einem weichen Poliertuch behandeln - In Schliffrichtung arbeiten, um Kratzer zu vermeiden |
| Schritt V | - Kontrolle auf Flugrost | - gesamte Sterilisierkammer auf Flugrost kontrollieren - Leichten Befall durch Flugrost mit Hilfe eines Reinigungsschwamms entfernen - Sorgfältig vorgehen, um Schleifspuren zu vermeiden - Anschließend Sterilisierkammer reinigen |
| Schritt VI | - Kontrolle der Verschlussdichtung | - Verschlussdichtung auf Versprödung, Risse, Dellen, eingedrückte Fremdkörper und Verunreinigung prüfen - Verschlussdichtung bei Bedarf mit einem feuchten Lappen reinigen - Bei beschädigter Verschlussdichtung Instandsetzung einleiten |
| Schritt VII | - Funktion der Taste „Programm Stop“ | - Prüfen, ob die Taste „Programm Stop“ auslöst und der Sterilisator das laufende Programm abbricht. |
| Schritt VIII | - Kontrolle des Abdampfkondensators ADL | - Prüfen, ob unter dem Abdampfkondensator ADL ggf. Wasser ausgelaufen ist. - Wenn Wasser unter dem Abdampfkondensator in der Bodenwanne steht, müssen alle Zu- und Ableitungen auf Undichtigkeit kontrolliert und geprüft werden. |
| Schritt IX | - Kontrolle der Bodenwanne | - Überprüfen, ob sich Wasser in der Bodenwanne angesammelt hat. Bei Bedarf - Sterilisator auf Undichtigkeiten überprüfen - Bodenwanne entleeren und das austretende Wasser mit einem Tuch aufwischen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

Hersteller - Wartung – halbjährlich, jährlich, zweijährlich und zehnjährlich

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Wartung | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| Archivierung | - Servicebericht im Gerätebuch aufbewahren |  |