| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung SDV DR9/18 Twin |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Technikraum |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1337_SDV_DR9-DR18_Twin_Bedienungsanleitung HP_Da1338_SDV_DR9-DR18_Twin_Geraetebuch HP_Da1349_SDV_DR9-DR18_Twin_Wartungsanleitung Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Diese SAA beschreibt die Wartung der Sterildampf-Versorgungsanlage DR9/18 Twin für den Sterilisator VARIOKLAV® ECO 300 HC der Fa. HP Medizintechnik.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender - Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Flusenfreies Trockentuch - Gerätebuch |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Schritt I | - Kontrolle Sterildampf-Versorgungsanlage DR9/18 Twin | - Alle sichtbaren Armaturen und alle Rohrverschraubungen des VE-Wassertanks auf Dichtigkeit prüfen |
|  |  | - Hauptschalter des Sterilisators ausschalten |
|  |  | - Die Schnappverschlüsse am Deckel des VE-Wassertanks. öffnen |
|  |  | - beide Dampferzeuger DR18 nach vorne herausziehen |
|  |  | - Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme, ob Armaturen, Ventile, Rohrverschraubungen oder Schlauchverbindungen gelockert, gelöst oder undicht sind. |
|  |  | - Deckel des VE-Wassertanks abnehmen |
|  |  | - Beide Dampferzeuger DR18 vorsichtig zurück in die Arbeitsposition schieben |
|  |  | - Den Leitwert des VE-Wassers prüfen und mit den Daten der Umkehrosmoseanlage vergleichen |
| Schritt II | - Entleeren des VE-Wassertanks | - Deckel des VE-Wassertanks abnehmen |
|  |  | - Beide Dampferzeuger DR18 sind fixiert |
|  |  | - Hauptschalter am Sterilisator ist aus |
|  |  | - Kugelhähne für den VE-Wasserzulauf schließen (siehe Abb. 1) |
|  |  | - Handventil Entleerung VH3.2 öffnen |
|  |  | - VE-Wasser in die Sammelleitung DN30 auslaufen lassen |
|  |  | - VE-Wassertank mit einem Tuch trocknen |
|  |  | - Beide Dampferzeuger DR18 vorsichtig nach vorne herausziehen |
|  |  | - Deckel des VE-Wassertanks auf den VE-Wassertank legen Schnappverschlüsse schließen |
|  |  | - Beide Dampferzeuger DR18 vorsichtig zurück in die Arbeitsposition schieben und mit den jeweiligen Schrauben fixieren |
|  |  | - Kugelhähne für den VE-Wasserzulauf öffnen |
|  |  | - Hauptschalter am Sterilisator einschalten |
| Schritt III | - Kontrolle Sterildampf-Versorgungsanlage DR9/18 Twin | - Alle sichtbaren Armaturen und alle Rohrverschraubungen des VE-Wassertanks auf Dichtigkeit prüfen |
|  |  | - Hauptschalter des Sterilisators ausschalten |
|  |  | - Die Schnappverschlüsse am Deckel des VE-Wassertanks. öffnen |
|  |  | - beide Dampferzeuger DR18 nach vorne herausziehen |
|  |  | - Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme, ob Armaturen, Ventile, Rohrverschraubungen oder Schlauchverbindungen gelockert, gelöst oder undicht sind. |
|  |  | - Deckel des VE-Wassertanks abnehmen |
|  |  | - Beide Dampferzeuger DR18 vorsichtig zurück in die Arbeitsposition schieben |
|  |  | - Den Leitwert des VE-Wassers prüfen und mit den Daten der Umkehrosmoseanlage vergleichen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

- Anwender - Monatliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Flusenfreies Trockentuch - Gerätebuch |
| - Durchführung | Monatliche Wartung |  |
| Schritt I | - VE-Wassertank prüfen und reinigen | Voraussetzung: - Dampferzeuger sind entleert. Es wurde am jeweiligen Sterilisator das Programm „ Frostschutz Entleerung“ durchgeführt. |
|  |  | - Der VE-Wassertank ist entleert |
|  |  | - Die VE-Wasserzufuhr ist abgesperrt, die Handventile V7.9, V7.10 und V7.11 sind geschlossen (siehe Abb. 1) |
|  |  | - Das Handventil VE-Wassertank Entleerung. VH3.2 ist geöffnet |
|  |  | - Hauptschalter am Sterilisator ausschalten |
|  |  | - Die hinteren Schnappverschlüsse und den vorderen Schnappverschluss am Deckel des VE-Wassertanks öffnen |
|  |  | - Vorsichtig beide Dampferzeuger DR18 nach vorne herausziehen |
|  |  | - Den Deckel des VE-Wassertanks abnehmen |
|  |  | - Den VE-Wassertank auf Verunreinigungen und Korrosionen prüfen |
|  |  | - Den VE-Wassertank mit einer gemäß Hygieneplan hergestellten Reinigungslösung reinigen |
|  |  | - Alle Rückstände der Reinigungslösung sorgfältig entfernen |
|  |  | - Eine Wischdesinfektion des VE-Wassertanks und des Tankdeckels nach Hygieneplan durchführen |
|  |  | - Vorsichtig beide Dampferzeuger DR18 nach vorne herausziehen |
|  |  | - Den Deckel des VE-Wassertanks auf den VE-Wassertank legen |
|  |  | - Den vorderen und die beiden hinteren Schnappverschlüsse am Deckel des VE-Wassertanks schließen |
|  |  | - Beide Dampferzeuger DR18 vorsichtig zurück in die Arbeitsposition schieben und mit den jeweiligen Schrauben fixieren |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |

Hersteller - Wartung – jährlich, zweijährlich

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Wartung | - Betriebsbereitschaft herstellen | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch - ProzDokuSys |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |

Bildteil

Abb. 1