| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Druckluftanlage CLS |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Sterilgutlager |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich HP_Da1591_DLA_CLS_Betriebsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung der Druckluftanlage CLS der Fa. HP Medizintechnik.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender – Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
|  | - Entleeren Kondensatbehälter | - Kondensatbehälter aus dem Magnethalter ziehen - Entleeren |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung Jährlich | - Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |