| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Wartung Prozesswasserkühler mit Aktivkohlefilteranlage |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – Externer Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich BHB_ProzWasserKuehler_Reg04_Benutzerwartung GIH_ProzWasserKuehler_Reg04_Wartungsanleitung Geraetebuch Pruef_Wartungsintervalle_Matrix Desinfektionsplan |

Beschreibung

Wartung des Prozesswasserkühlers mit Aktivkohlefilteranlage der Fa. HP Medizintechnik.

|  | PERSONALSCHUTZ! Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender - Wöchentliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| - Durchführung | Wöchentliche Wartung |  |
| Schritt I | - Reinigungsarbeiten | - Die Abdeckungen des Lufteintritts durch Aufdrehen der Vierkantschrauben öffnen |
|  |  | - Die Schutzgitter entfernen und die Zuluftfilter entnehmen. |
|  |  | - Die Zuluftfilter ausklopfen |
|  |  | - Die Schutzgitter reinigen |
|  |  | - Abdeckungen, Zuluftfilter und Schutzgitter wieder zusammensetzen und am Anlagengehäuse befestigen |
| Schritt II | - Manuelle Regeneration der Filteranlage | - Die Regeneration der beiden Filter wird nacheinander durchgeführt |
|  |  | - „REGEN“ – Taste am Steuerungskopf drücken |
|  |  | - Die manuelle Regeneration wird ausgelöst, |
|  |  | - Die Funktion des Steuerungskopfs wird kontrolliert |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |

Hersteller - Jährliche Wartung

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung |  |  |
| Einleitung | - Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen | - Rahmenverträge beachten - IRV Standort Q/U2EE/R1870 - IRV Werk Q/U2EE/R1980 - Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten |
| - Durchführung |  |  |
| Wartung Jährlich | - Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten | - Gerätebuch bereitlegen |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Wartung dokumentieren | - Gerätebuch |
| Archivierung | - Servicebericht | - im Gerätebuch aufbewahren |