| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Sicherstellung der Wasserqualität |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Technischer Sterilgutassistent/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich BHB_Spueltisch_UOA_MSE_400-4 BHB_Permeattank_400l_NASK_II SAA_UPR_INS_06_01_Wartung_UOA |

Beschreibung

Sicherstellung der Wasserqualität.

|  | Hinweis Personalschutz Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender – Tägliche Routinekontrolle

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Leitwertmessgerät |
| - Durchführung |  |  |
| Feststellen der Leitfähigkeit | - Prüfen Leitwerte | - Im Hauptmenü „Tank“ in der Systemsteuerung die Leitwerte nach den Ionenaustauschern 1C und 2C prüfen |
|  | - Prozessdokumentationssystem | - Ablesen der Werte am Display PDS |
|  | - Permeattank | - UV-Lampe ausschalten - Deckel des Vorratstanks öffnen - Messen des Leitwerts mit dem Leitwertmessgerät |
|  | - Brause am Spültisch | - Brause am Spültisch öffnen - Wasser ca. 30 s laufen lassen - Messen des Leitwerts mit dem Leitwertmessgerät |
|  | - Maximalwert Leitfähigkeit VE-Wasser | - 5 μS/cm |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation | - Tägliche Routinekontrolle | - F_TIA_IBN_01 |
|  |  | - Anlagenbegleitkarte ausfüllen |

- Anwender – Monatliche Routinekontrolle

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Teststreifen - Härtemessbesteck |
| - Durchführung | - Monatliche Routinekontrollen |  |
| Feststellen des Härtegrads | - Messung der Wasserhärte | - Teststreifen für eine Sekunde in das Rohwasser tauchen - Testfelder müssen vollständig mit Wasser bedeckt sein. |
|  |  | - Überflüssige Wassertropfen abschütteln - Eine Minute warten, bis die Testfelder einen Farbumschlag anzeigen |
|  |  | - Teststreifen mit der Farbtabelle vergleichen - Härtegrad ablesen |
| - Abschließend |  |  |
| Weiteres Vorgehen | - Vornehmen der Einstellungen | - SAA_UPR_INS_06 |