| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Prüfung der Wirkung des Ultraschallbades mittels Folientest. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Technischer Sterilgutassistent/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich F_UPR_RKO_01_01_Routinepruefung_halbjaehrlich_URG F_GRU_HYG_01_01_Hygienedokumentation_unreiner_Bereich SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Taeglich SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene Desinfektionsplan Bandelin_Sonorex_Einbau_URG_GA |

Beschreibung

Prüfung der Wirkung des Ultraschallbades mittels Folientest.

|  | Hinweis Personalschutz Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten! |
| --- | --- |

- Anwender – Halbjährliche Routinekontrolle

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitlegen | - PSA - Alufolie Dicke: 10 μm bis 25 μm Breite: 60 cm - Folientestrahmen FT36 |
|  | - Ultraschallbad in Betrieb nehmen | - SAA_TIA_IBN_01 |
| - Durchführung | - Prüfungen im Routinebetrieb |  |
| Schritt I | - Durchführen der Funktionskontrolle | - Aluminiumfolie auf den Drahtrahmen spannen und umschlagen (Abb. 1) |
|  |  | - Folienbespannten Rahmen schräg in die Schwingwanne stellen (Abb. 2) |
|  |  | - Ultraschall einschalten und die Folie beschallen - Dauer 1 Minute - Bei stabileren Folien bis zu 3 Minuten |
|  |  | - Ultraschall ausschalten - Folie herausnehmen - trocknen lassen |
| Schritt II | - Auswertung Funktionsprüfung (Abb. 3) | - Kontrollieren der Perforationen in der Folie auf gleichmäßige Verteilung der Perforierung auf der Folie |
|  | - Vorgehen bei nicht bestandenem Test | - Ultraschallbad stilllegen - Instandsetzung einleiten |
| Schritt III | - Reinigung der Ultraschallwanne | - Schwingwanne gründlich ausspülen - abgelöste Folienpartikel entfernen |
| - Abschließend | - Dokumentation und Archivierung |  |
| Dokumentation | - Halbjährliche Routineprüfung dokumentieren | - F_UPR_RKO_01 |
|  | - Archivierung | - Archivierung der Folie mit Datum und Seriennummer des Ultraschallbades in der Geräteakte |

| Bildteil |  |
| --- | --- |
| Abb. 1 | Abb. 2 |
| Abb. 3 |  |