| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Rückverfolgbarkeit der Medizinprodukte während aller Aufbereitungsschritte |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | VA_KPR_TSM_KFK_01_01_Identifikation_Rueckverfolgbarkeit_SteVe Alle Anwender- und Herstellerangaben zu den eingesetzten Produkten, Materialien, Hilfsmitteln etc. zur Aufbereitung: - Checklisten, - Aufzeichnungen, - Prüfprotokolle, - Validierungsunterlagen, - Dokumentation zur Produktrealisierung |

Beschreibung:

Lenkung und Sicherstellung des Produktstatus innerhalb der AEMP

Im gesamten Aufbereitungsprozess muss sichergestellt sein, dass die Produktstatus-Identifizierung aufrechterhalten wird und nur Medizinprodukte in Umlauf gelangen, die alle Prüfungen durchlaufen haben.

Die Rückverfolgbarkeit wird durch eine speziell auf den Bereich einer AEMP abgestimmte Software gewährleistet.

Die Zuordnung des jeweiligen Siebs, Sets oder einzelner Instrumentensets zu einer Charge erfolgt durch das Personal des Funktionsbereichs Sterilisation. Durch die Eingaben und Freigaben von Teilprozessen kann der Aufbereitungsprozess eines Siebs/ Sets oder Einzelinstruments jederzeit nachvollzogen werden. Somit ist auch die Möglichkeit der Rückholung im Falle der Feststellung von Fehlern im Nachhinein gewährleistet.

| Produktstatus |  | Lenkung und Sicherstellung |
| --- | --- | --- |
| Kontaminiert |  | Anlieferung und Annahme kontaminierter MP nur im unreinen Bereich, baulich/organisatorisch vom reinen Bereich getrennt |
| Gereinigt/Desinfiziert |  | Innerhalb der RDGs mit validierten Verfahren, Beladen im unreinen Bereich, Entladen nur im reinen Bereich. |
| Freigabe |  | Die Freigabe des Reinigungsprozesses erfolgt nach Prüfung des Chargenprotokolls im Prozessdokumentationssystem |
| Manuelle RuD |  | Arbeitsanweisung und Dokumentation |
| Kontrollen nach RuD |  | Instrumente mit Restverschmutzung werden zur erneuten Reinigung und Desinfektion in den unreinen Bereich gegeben |
| Defekt |  | Anlieferung gekennzeichnet durch Anwender: Kennzeichnung am MP belassen, reinigen und desinfizieren, Siebnummernabgleich durchführen und anschließende Rückgabe an den Anwender zur Einleitung der Reparatur |
|  |  | Auffinden während Kontrolle: Identifikation des Nutzers durchführen und anschließende Rückgabe an den Anwender zur Einleitung der Reparatur |
| Verpackung |  | Anleitungen hierzu sind in folgenden SAA beschrieben: - SAA_KPR_TSM_VER_01 - SAA_KPR_TSM_VER_02 |
| Kennzeichnung |  | Herstellung und Platzierung eines Klebeetiketts nach VA_KPR_TSM_KFK_01 Aus dem Klebeetikett gehen folgende Angaben hervor: - Individuelle Setnummer/ Individualnummer des MP - die genaue Bezeichnung des MP oder des Siebes - Produktionsnummer - Verpackungsdatum/ Sterilisationsdatum - Verfallsdatum - Name des Packers |
| Sterilisation |  | Das Beladen und Entladen erfolgt manuell im reinen Bereich. Die Beladung der Sterilisatoren erfolgt nach den Vorgaben der Validierung - SAAs zur Inbetriebnahme der Sterilisation - Durchlaufen des Sterilisationsprozesses ist an der Verfärbung des Indikators auf der Verpackung zu erkennen - Kontrolle der Chargenüberwachung - Die Chargendokumentation wird im EDV System chargenbezogen archiviert - Kontrolle des Chargenausdrucks |
| Freigabe |  | Freigabe der MP - Per EDV - Elektronische Freigabe der Charge nach Kontrolle der Chargenüberwachung und des Dokumentationsprotokolls durch einen Freigabeberechtigten - Lagerung im Sterilgutlager nur nach zuvor erfolgter Freigabe - Nicht ordnungsgemäß sterilisierte Produkte werden in der EDV storniert und erneut zur Bearbeitung gegeben |
| Sonstiges: zurück aus Reparatur |  | Anlieferung aus den Anwenderbereichen, Ablage auf gesondertem Sieb, Weiterleitung zur unreinen Seite zum Reinigen und Desinfizieren Anschließendes hinzufügen zum Set/ Sieb, aus dem der Artikel vor der Reparatur entnommen wurde |