| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der Systemvalidierung der prozessrelevanten Verfahren. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Sachkundiger für Validierungen (Validierer)/Betreiber |
| Mitgeltende Dokumente | MPG MPBetreibV DBBwMPBetreibV KRINKO_RKI_BfArM_Empfehlung Leitlinie_Validierung_Maschinelle_RuD Leitlinie_Validierung_Verpackungsprozesse Leitlinie_Transport_Logistik_Lagerung DIN EN 285 DIN EN 16442 DIN EN ISO 17665-1 DIN EN ISO 15883 DIN EN ISO 11607-2 DIN EN ISO 13485 DIN EN ISO 14971 DIN EN ISO 17025 Herstellerangaben |

Prozessbeschreibung

Durchführung der Systemvalidierung der prozessrelevanten Verfahren. Sie stellt sicher, dass die IQ und Teile der OQ so abgearbeitet sind, dass der Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist und die Sicherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern und Dritten nicht gefährdet wird.

Sie ist auf alle prozessrelevanten Verfahren wie die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Heißsiegelverfahren, Sterilisationsverfahren, Lagerung der Produkte im Sterilgutlager, Wasseraufbereitung, Raumlufttechnische Anlage, EVG und Prozessdokumentation anzuwenden.

Der Betreiber hat für die Risikobewertung alle zu diesem Zeitpunkt zur Verwendung vorgesehenen Medizinprodukte und/ oder entsprechende Anlageblätter zur Verfügung zu stellen. Diese werden im Zuge der Systemvalidierung einmalig hinsichtlich kritischer sowie schwierig aufzubereitender Medizinprodukte überprüft und eingestuft. Des Weiteren wurden Beladungen für die Durchführung der Prozessvalidierungen definiert.

Durchführung der Systemvalidierung bei automatisierten Verfahren der Aufbereitung
Die Systemvalidierung erfolgt einmalig vor der Prozessvalidierung und besteht aus:

| IQ (en: installation qualification) | RDG/RDG-E: Installationsqualifikation Siegelgerät: Abnahmebeurteilung Sterilisatoren: Abnahmebeurteilung TLE: Abnahmebeurteilung |
| --- | --- |
| OQ (en: operation qualification) | RDG/RDG-E: Betriebsqualifikation Siegelgerät: Funktionsbeurteilung Sterilisatoren: Funktionsbeurteilung TLE: Funktionsbeurteilung |
| PQ (en: performance qualification) | RDGRDG-E: Leistungsqualifikation Siegelgerät: Leistungsbeurteilung Sterilisatoren: Leistungsbeurteilung TLE: Leistungsbeurteilung |

Durchführung der Beurteilung der übrigen Verfahren

Wasseraufbereitungsanlage mit Umkehrosmose + Ionenaustauscher (Wassermanagement)

Raumlufttechnische Anlage

Einzelverbrauchsgüter

Prozessdokumentationssystem

Lagerung der Produkte im Sterilgutlager

Firmen oder Institutionen die mit der Durchführung einer Validierung beauftragt werden, müssen ein Qualitätsmanagementsystem nachweisen (z.B. nach ISO 9001 bzw. ISO 13485). Die allgemeinen Kenntnisse und Erfahrungen für die Leistungsqualifikation/-beurteilung sind die gleichen wie bei der Betriebsqualifikation/ Funktionsbeurteilung und von den durchführenden Personen schriftlich nachzuweisen.

- Folgende Kenntnisse und Erfahrungen sind von den durchführenden Personen schriftlich nachzuweisen:

Allgemeine Kenntnisse der relevanten Gesetze, Normen, Richtlinien, Leitlinie etc.
Der Nachweis kann z. B. über spezielle dokumentierte Validierungsschulungen und/oder durch den Nachweis der FK II erbracht werden.

Allgemeine Kenntnisse und Erfahrungen der Aufbereitung

Parameter, welche die Aufbereitung beeinflussen, wie z. B.:

Wasserqualität

Prozesschemikalien

Werkstoff- und Instrumentenkenntnisse

Beladen der Beladungswagen

Prozessabläufe

Bedienung der Geräte

Grundkenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement bei der Aufbereitung von Medizinprodukten

Grundkenntnisse der Mikrobiologie / Hygiene

- Der Nachweis kann über FK I und mindestens 3 Jahre Tätigkeit als Technische/r Sterilisations-Assistent/in (TSA) oder als Medizin- oder Servicetechniker/in die in diesem Bereich eingesetzt wurden erbracht werden.

Gerätetechnische Kenntnisse und Kenntnisse in der Mess- Steuer- und Regeltechnik (MSR)

Elektrotechnische Kenntnisse zur Simulation und Fehlererkennung in der elektrischen / elektronischen Ausstattung

Messtechnische Kenntnisse und Erfahrungen

Anforderungen bei der Leistungsqualifikation

Messtechnische Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angewendeten Messmittel

Kenntnisse und Erfahrungen der Durchführung von Prozessvalidierungen

Umgang mit Probengewinnung und Testsystemen wie z.B. Biuret, etc. (Nachweis über entsprechende Fortbildungen)

Prozessabläufe für die zu prüfenden Referenzbeladungen

- Der Nachweis kann über die dokumentierte Mitarbeit bei mindestens 5 Validierungen von Aufbereitungsprozessen erbracht werden (Referenzen müssen genannt werden).

Erstellen der Dokumentation der Systemvalidierung in folgenden Berichten:

Systemvalidierungsbericht AEMP mit

Beurteilung der Wasserqualität

Beurteilung Prozessdokumentationssystem

Hygienische Erstinspektion Raumlufttechnische Anlage

Beurteilung Lagerung der Medizinprodukte

Systemvalidierungsbericht RDG Miele G 7826

Prozessvalidierungsbericht RDG-E Belimed WD 430

Systemvalidierungsbericht ST1 HP VARIOKLAV® 65 TC

Systemvalidierungsbericht ST4 HP VARIOKLAV® ECO 300 HC

Bericht Prozessqualifizierung DSG hawo hm 850 DC-V

Prozessvalidierungsbericht TLE Cantel endoStore one-click

Gesamtbeurteilung und grundlegende Freigabe zur Fähigkeit der Aufbereitung sowie zur Durchführung der Prozessvalidierungen.
Diese Systemvalidierungsberichte werden dem validierten System zugeordnet. Basierend auf den in der Systemvalidierung festgelegten Rahmenbedingungen werden Anzahl und Art der Validierungsprüfungen für die einzelnen Prozesse festgelegt.

Freigabe der Ausstattung zur Durchführung validierbarer Verfahren

Im Anschluss an die Systemvalidierung werden die Verfahren bei entsprechendem Validierungsergebnis vom Sachkundigen vorläufig freigegeben oder gesperrt

Dem Betreiber wird das endgültige Ergebnis in Form eines Validierungsberichtes ausgehändigt

Nach der Freigabe der Systemvalidierung durch den Betreiber können die Prozessvalidierungen der Einzelgeräte in der AEMP durchgeführt werden.