| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Durchführung der Prozessvalidierung bei der Aufbereitung von MP. |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Betreiber Sachkundiger für Validierungen (Validierer) TE-Fhr |
| Mitgeltende Dokumente | F_GRU_VAL_01_01_Gesamtfreigabe_Prozessvalidierungen MPG MPBetreibV DBBwMPBetreibV KRINKO_RKI_BfArM_Empfehlung Leitlinie_Validierung_Maschinelle_RuD Leitlinie_Validierung_Verpackungsprozesse Leitlinie_Transport_Logistik_Lagerung Systemvalidierung_RDG Systemvalidierung_RDG-E Prozessqualifizierung_DSG Systemvalidierung_ST1 Systemvalidierung_ST4 Prozessvalidierung_TLE Systemvalidierung_AEMP DIN EN 285 DIN EN 16442 DIN EN ISO 17665-1 DIN EN ISO 15883 DIN EN ISO 11607-2 DIN EN ISO 13485 DIN EN ISO 14971 DIN EN ISO 17025 Validierungsberichte Systemvalidierung SAA_UPR_ELB_01_01_Requalifizierung_RDG SAA_UPR_ELB_02_01_Requalifizierung_RDG-E SAA_UPR_ELB_03_01_Requalifizierung_DSG SAA_UPR_ELB_04_01_Beurteilung_WAM SAA_UPR_ELB_05_01_Requalifizierung_ST1 SAA_UPR_ELB_06_01_Requalifizierung_ST4 SAA_UPR_ELB_07_01_Requalifizierung_TLE |

Prozessbeschreibung

Diese VA regelt die Durchführung der Prozessvalidierung bei der Aufbereitung von MP. Sie ist auf alle prozessrelevanten Verfahren wie die Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, Heißsiegelverfahren, Sterilisationsverfahren, Lagerung der Produkte im Sterilgutlager, Wasseraufbereitung, Raumlufttechnische Anlage, EVG und Prozessdokumentation anzuwenden.

Abb. 1: Flussdiagramm zum Ablauf der Validierung

Basierend auf den in der Systemvalidierung festgelegten Rahmenbedingungen sind für die einzelnen Geräte Anzahl und Art der Validierungsprüfungen (Prozessvalidierung) für die einzelnen Prozesse festgelegt.

Durchführung der Prozessvalidierung bei automatisierten Verfahren der Aufbereitung
Die Prozessvalidierung erfolgt nach der Erstinbetriebnahme und besteht aus:

| IQ (en: installation qualification) | RDG/RDG-E: Installationsqualifikation Siegelgerät: Abnahmebeurteilung Sterilisatoren: Abnahmebeurteilung TLE: Abnahmebeurteilung |
| --- | --- |
| OQ (en: operation qualification) | RDG/RDG-E: Betriebsqualifikation Siegelgerät: Funktionsbeurteilung Sterilisatoren: Funktionsbeurteilung TLE: Funktionsbeurteilung |
| PQ (en: performance qualification) | RDGRDG-E: Leistungsqualifikation Siegelgerät: Leistungsbeurteilung Sterilisatoren: Leistungsbeurteilung TLE: Leistungsbeurteilung |

Durchführung der Beurteilung der übrigen Verfahren

Umkehrosmose und Ionenaustauscher

Raumlufttechnische Anlage

Einzelverbrauchsgüter

Prozessdokumentationssystem

Lagerung der Produkte im Sterilgutlager

- Firmen oder Institutionen die mit der Durchführung einer Validierung beauftragt werden, müssen ein Qualitätsmanagementsystem nachweisen (z. B. nach ISO 9001 bzw. ISO 13485). Die allgemeinen Kenntnisse und Erfahrungen für die Leistungsqualifikation/ -beurteilung sind die gleichen wie bei der Betriebsqualifikation/ Funktionsbeurteilung und von den durchführenden Personen schriftlich nachzuweisen.

- Folgende Kenntnisse und Erfahrungen sind von den durchführenden Personen schriftlich nachzuweisen:

Allgemeine Kenntnisse der relevanten Gesetze, Normen, Richtlinien, Leitlinie etc.

- Der Nachweis kann z. B. über spezielle dokumentierte Validierungsschulungen und/ oder durch den Nachweis der FK II erbracht werden.

Allgemeine Kenntnisse und Erfahrungen der Aufbereitung

Parameter, welche die Aufbereitung beeinflussen, wie z. B.:

Wasserqualität

Prozesschemikalien

Werkstoff- und Instrumentenkenntnisse

Beladen der Beladungswagen

Prozessabläufe

Bedienung der Geräte

Grundkenntnisse im Bereich Qualitätsmanagement bei der Aufbereitung von MP

Grundkenntnisse der Mikrobiologie/ Hygiene

- Der Nachweis kann über FK I und mindestens 3 Jahre Tätigkeit als Technische/r Sterilisations-Assistent/in (TSA) oder als Medizin- oder Servicetechniker/in die in diesem Bereich eingesetzt wurden erbracht werden.

Gerätetechnische Kenntnisse und Kenntnisse in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)

Elektrotechnische Kenntnisse zur Simulation und Fehlererkennung in der elektrischen/ elektronischen Ausstattung

Messtechnische Kenntnisse und Erfahrungen

Anforderungen bei der Leistungsqualifikation

Messtechnische Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die angewendeten Messmittel

Kenntnisse und Erfahrungen der Durchführung von Prozessvalidierungen

Umgang mit Probengewinnung und Testsystemen wie z. B. Biuret etc. (Nachweis über entsprechende Fortbildungen)

Prozessabläufe für die zu prüfenden Referenzbeladungen

- Der Nachweis kann über die dokumentierte Mitarbeit bei mindestens 5 Validierungen von Aufbereitungsprozessen erbracht werden (Referenzen müssen genannt werden).

Erstellen der Dokumentation der Prozessvalidierung in folgenden Berichten:

Systemvalidierungsbericht AEMP mit

Wassermanagement

Balkensiegelgerät hawo

Prozessdokumentationssystem

Raumlufttechnische Anlage

Lagerung der MP

Systemvalidierungsbericht RDG Miele G 7826

Prozessvalidierungsbericht RDG-E Belimed WD 430

Systemvalidierungsbericht ST1 HP VARIOKLAV® 65 TC

Systemvalidierungsbericht ST4 HP VARIOKLAV® ECO 300 HC

Bericht Prozessqualifizierung DSG hawo hm 850 DC-V

Prozessvalidierungsbericht TLE Cantel endoStore one-click

Gesamtbeurteilung und Freigabe zur Nutzung der Prozesse zur Aufbereitung von Medizinprodukten in der AEMP.

- Die Prozessvalidierungsberichte werden den jeweiligen Geräten zugeordnet und vom TE-Führer Sterilisation auf Angaben zur Durchführung von Routinekontrollen gesichtet.

Freigabe der Verfahren zur Aufbereitung

Im Anschluss an die Prozessvalidierung werden die Verfahren bei entsprechendem Validierungsergebnis vom Sachkundigen für Validierung vorläufig freigegeben oder gesperrt

Dem Betreiber wird das endgültige Ergebnis in Form eines Validierungsberichtes ausgehändigt

Nach der Freigabe der Prozessvalidierung durch den Betreiber können MP in der AEMP aufbereitet werden.