| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorgehensweise bei der maschinellen Aufbereitung von MP |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Leitline_Validierung_Maschinelle_RuD SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_KPR_TSM_VVT_01_01_Vorbereitung_Vorreinigung_Transp SAA_KPR_TSM_RED_02_01_Masch_RuD_Chir_Instr_allg SAA_KPR_TSM_RED_03_01_Masch_RuD_AN SAA_KPR_TSM_RED_04_01_Masch_RuD_Osteosynthese SAA_KPR_TSM_RED_05_01_Masch_RuD_MIC SAA_KPR_TSM_RED_06_01_Masch_RuD_OP-Schuhe SAA_KPR_TSM_RED_07_01_Masch_RuD_Sterilcontainer SAA_KPR_TSM_RED_08_01_Masch_RuD_Acculan SAA_KPR_TSM_RED_09_01_Programmende_RuD_RDG SAA_KPR_TSM_RED_10_01_Transfer_zum_RuD-Bereich |

Prozessbeschreibung

Die im Rahmen der nach der KRINKO-/BfArM-Empfehlung „Anforderung an die Hygiene bei der Aufbereitung von MP“ durchgeführte Risikobewertung und der daraus resultierenden Einteilung der MP in die Klasse semikritisch bzw. kritisch, erfordert grundsätzlich eine maschinelle Reinigung und Desinfektion.

Die maschinelle Aufbereitung der MP erfolgt nach einer eventuell notwendigen Vorreinigung im RDG. Die aufzubereitenden MP müssen thermostabil sein, d.h. sie müssen für die bei diesem Verfahren eingesetzten hohen Temperaturen, im Rahmen der thermischen Desinfektion, geeignet sein. Ebenso ist darauf zu achten, dass der Hersteller der MP die Eignung für die Reinigung im alkalischen Milieu bestätigt.

Eine eventuell notwendige Vorreinigung der MP kann mit kaltem VE-Wasser, weichen Bürsten oder mittels Ultraschallgerät durchgeführt werden. Hier ist darauf zu achten, dass die MP vom Hersteller für die Behandlung im Ultraschallgerät freigegeben wurden.

Nach der Behandlung im Ultraschallbad sind die MP gründlich mit VE-Wasser abzuspülen, damit keine Reinigungschemie aus dem Ultraschallbad in das RDG verschleppt wird.

Grundsätzlich ist im Rahmen der maschinellen Aufbereitung darauf zu achten:

- Gelenkinstrumente sind vor dem Beladen des RDG im 90°-Winkel zu öffnen

- Hohlkörperinstrumente sind vor dem Beladen des RDG mit VE-Wasser durchzuspülen und im Beladewagen zu konnektieren

- Keine Spülschatten bilden, z.B. keine großflächigen Instrumente auf kleinere Instrumente legen

- Nieren- bzw. Laborschalen mit der Öffnung nach unten in den Siebkorb legen

- Kleinteile sind zu sichern