| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Vorgehensweise bei der manuellen Aufbereitung von MP in Worst-Case-Situationen bzw. als Ausfallskonzept |
| Anwendungsbereich | AEMP EL – RuD-Bereich |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | TSA/Leitung AEMP |
| Mitgeltende Dokumente | Leitline_Validierung_Manuelle_RuD SAA_GRU_HYG_01_01_Personalhygiene SAA_KPR_TSM_VVT_01_01_Vorbereitung_Vorreinigung_Transp SAA_KPR_TSM_RED_01_01_Vorreinigung_URG SAA_UPR_AFK_02_01_Manuelle_RuD_Ansetzen_Desinfektionsmittelloesung SAA_UPR_AFK_03_01_Manuelle_RuD_Tauchdesinfektion_MP SAA_UPR_AFK_04_01_Manuelle_RuD_Container SAA_UPR_AFK_05_01_Manuelle_RuD_Motorensysteme |

Prozessbeschreibung

Um die Wirkung des Desinfektionsmittels bei einer manuellen Aufbereitung zu gewährleisten und auch die Proteine ausreichend zu entfernen, haben Ringversuche gezeigt, dass die Reinigung von Instrumenten unter Hinzuziehung der Ultraschallbehandlung deutlich verbessert werden konnte. Diese wird daher, unter der Voraussetzung, dass die Angaben des Herstellers eine Behandlung mit Ultraschall zulassen, unbedingt der Desinfektion vorgeschaltet werden.

Des Weiteren sind bei der manuellen Aufbereitung die folgenden Punkte zu beachten:

Das reinigende Desinfektionsmittel muss VAH gelistet und nachweislich bakterizid, fungizid und mindestens begrenzt viruzid wirken (Wirkungsbereich AB)

Die Angaben des Herstellers zur Dosierung und Einwirkzeit sind unbedingt einzuhalten

Verwendung von geeigneten Hilfsmitteln zur Entfernung von Schmutzresten (keine Metallbürsten und keine Scheuermittel verwenden!) in geeigneter Größe

Wechsel der Desinfektionslösung bei sichtbarer Verschmutzung oder arbeitstäglich, ansonsten droht Korrosionsgefahr durch Schmutzbelastung, sowie Abnahme der Desinfektionswirkung bei zu starker Verschmutzung

Englumige Instrumente und Instrumente mit Hohlkörpern sind generell schwierig aufzubereiten, deshalb ist darauf zu achten, dass sie durchgängig sind und vollständig benetzt werden

Ausreichende Schlussspülung (VE-Wasser) der Instrumente, um Reinigungs- und Desinfektionsmittelreste sicher zu entfernen

Die Instrumente sind ausreichend zu trocknen mittels medizinischer Druckluft (steril gefiltert/ölfrei) oder einem flusenfreien Tuch

Des Weiteren sind die Herstellerangaben zu den MP und die einzelnen SAA zur manuellen Reinigung und Desinfektion zu befolgen

Für grundlegende Verfahren für Instrumentengruppen siehe Flussdiagramme auf den Folgeseiten

Die Aufbereitungsprozesse sind grundsätzlich maschinell validiert. Diese Anleitung soll als Handlungshilfe in Worst-Case-Situationen bzw. als Ausfallkonzept dienen!

Die im Folgenden gezeigten Flussdiagramme wurden der Leitlinie zur Validierung der manuellen RuD entnommen.